Раздел 2 Техническое задание (описание объекта закупки)

Наименование, ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ работ

Выполнение комплекса работ по обеспечению комплектом измерительного фотометрического оборудования на базе спектрофотоколориметра для проведения научно-исследовательских работ по созданию энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения, в том числе поставке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов на объекте «Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

Используемое в исследовательских целях измерительно-контрольное оборудование позволяет проводить измерения светотехнических параметров разрабатываемых энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения. Измерения светового потока разрабатываемых энергоэффективных источников света и световых приборов возможно только с помощь фотометрических шаров. Приобретаемый комплект измерительного фотометрического оборудования на базе спектрофотоколориметра позволит расширить технические возможности имеющегося оборудования. Поставляемые в комплекте со спектрофотоколориметра стандартные источники света необходимы для проведения колибровочных и сравнительных измерений.

1 Содержание работ и основные технические требования

1.1 Требования, предъявляемые к комплексу оборудования и сопутствующим услугам

1.1.1 Общие требования

1.1.1.1 Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку комплектов технологического оборудования до места его установки по адресу Заказчика.

1.1.1.2 Все оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении. Не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно иметь торговую марку и выпускаться серийно.

1.1.1.3 Все оборудование должно соответствовать техническим требованиям, установленным в п.3 Технического задания.

1.1.2 Требования к совместимости

1.1.2.1 Все оборудование должно быть совместимым и иметь возможность конфигурации для совместной работы в комплекте.

1.1.3 Требования к сертификации

1.1.3.1 Должны быть представлены сертификаты соответствия на все поставляемое оборудование, если данное оборудование подлежит сертификации.

1.1.4 Требования к технической документации

1.1.4.1 Подрядчик должен представить технический паспорт на поставляемое оборудование или инструкцию пользователя на русском языке в электронном виде на электронном носителе.

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ ТОВАРА И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА, ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И (ИЛИ) ПОДРЯДЧИКА ТОВАРА (СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ):

1.2.1 Для всего комплекта оборудования согласно п.3 настоящего Технического задания должен быть обеспечен срок гарантийного обслуживания, но не менее 12 месяцев. Начало гарантийного периода отсчитывается с момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта основных средств по форме ОС-1.

Гарантийное обслуживание требуется в пределах срока гарантии.

Гарантия качества распространяется на товар в целом и на все комплектующие его части.

1.2.2 Для всего комплекта оборудования: все обнаруженные во время гарантийного периода неисправности должны быть устранены Подрядчиком или его уполномоченным представителем в течение 30 (Тридцать) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

1.2.3 Гарантийное обслуживание должно осуществляться по адресу поставки оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисные центры и обратно, расходы на доставку компенсирует Подрядчик  за свой счет.

1.2.4 Заказчик требует, чтобы все запасные части, которые Подрядчик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, были произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходное комплектующее оборудование и имели бы не худшие функциональные характеристики.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ сотрудников ЗАКАЗЧИКА

1.3.1 Подрядчик обязан провести инструктаж сотрудников Заказчика в количестве не менее 3 (трех) человек в объеме, необходимом для работы на оборудовании и оперативному устранению недостатков и дефектов оборудования.

Детализированный список сотрудников Заказчика с закреплением по конкретным единицам оборудования будет предоставлен Подрядчику к моменту завершения пуско-наладочных работ.

1.3.2 Инструктаж сотрудников Заказчика производится Подрядчиком на поставляемом оборудовании после проведения Подрядчиком пуско-наладочных работ до момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта основных средств по форме ОС-1. Инструктаж проводится по адресу Заказчика.

1.4 Условия поставки, ТРЕБОВАНИЯ К выполнению работ по пуско-наладке оборудования и вводу в эксплуатацию

1.4.1 Уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки оборудования от Подрядчика осуществляет принятие Оборудования, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества, качества, ассортимента, с оформлением товарной накладной.

1.4.2 Оборудование считается сданным в эксплуатацию после подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта основных средств по форме ОС-1.

1.4.3 Пуско-наладка, сдача в эксплуатацию, инструктаж технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами, имеющими сертификаты о прохождении инструктажа у производителя поставляемого оборудования.

2 Сроки и порядок проведения работ

  - Сроки поставки оборудования, в том числе выполнения (оказания) сопутствующих работ (услуг), определяются Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

- СПЕЦИФИКАЦИЯ и Технические требования, предъявляемые к ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА «центр энергоэффективной светотехники»

| Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки) *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип оборудования | Описание оборудования | Кол-во, шт. | Срок гарантии |
| 1 | Спектрометрический измерительный комплекс для видимого диапазона в составе: | Спектрометр: • Спектральный диапазон, не менее: 350–1050 нм • Спектральное разрешение, не менее: 1,5 нм • Время интегрирования, не менее: 4 мс –10 с • Точность измерения мощности излучения, не менее: ± 5% • Точность измерения цветовых координат, не менее: ± 0,0015 • Диапазон расчета коррелирующей цветовой температуры, не менее 1000–100 000К • Погрешность определения коррелирующей цветовой температуры, не менее: ± 0,2% • Отношение сигнал – шум, не хуже: 300:1 (полный сигнал) • Время работы прибора в автономном режиме, не менее: 2-х часов | 1 | не менее 12 месяцев |
|  |  | • Стойкое к ультрафиолету оптическое волокно для работы в диапазоне 200 – 1100 нм, длина не менее: 2 м | 1 |  |
|  |  | • Ноутбук: Операционная система, не менее:Windows 8 Процессор, не менее: 2,2 ГГц, 6 Мб кэш-памяти, 4 ядра Стандартный объем памяти, не менее: 12 Гб 1600 МГц Внутренний диск, объем памяти не менее: 1 TБ, Дисплей: Диагональ не менее 43,9 см, разрешение не менее: 1600 x 900 Графический адаптер, объем памяти, не менее:2 Гб; Беспроводное подключение, не менее:Bluetooth® 4.0 Тип батареи, емкость, не менее: 47 Вт-ч | 1 |  |
|  |  | • Ксеноновая лампа с питанием, мощность 35 Вт, для калибровки радиометрической мощности в видимом диапазоне, не менее: 185-2000 нм, наработка, не менее: 1000 часов | 1 |  |
|  |  | • Галогеновая лампа с питанием для калибровки радиометрической мощности в видимом диапазоне, не менее: 360-2000 нм, наработка не менее: 1 000 часов | 1 |  |
|  |  | • Галогеновая лампа с питанием для калибровки радиометрической мощности в видимом диапазоне, не менее: 350-1100 нм, наработка не менее: 50 часов. | 1 |  |
|  |  | • Программное обеспечение для обработки данных и управления спектрометром | 1 |  |
| 2 | Спектрометрический измерительный комплекс для ультрафиолетового диапазона в составе: | Спектрометр: • Спектральный диапазон, не менее: 200–850 нм • Спектральное разрешение, не менее: 1.5 нм • Время интегрирования, не менее: 4 мс –10 с • Точность измерения мощности излучения, не менее: ± 5% • Точность измерения цветовых координат, не менее: ± 0.0015 • Диапазон расчета коррелирующей цветовой температуры, не менее: 1000–100 000К • Погрешность определения коррелирующей цветовой температуры, не менее: ± 0,2% • Отношение сигнал – шум, не хуже: 300:1 (полный сигнал) • Время работы прибора в автономном режиме, не менее: 2-х часов | 1 | не менее 12 месяцев |
|  |  | • Стойкое к ультрафиолету оптическое волокно для работы в диапазоне 200 – 1100 нм, длина не менее: 2 м | 1 |  |
|  |  | • Ноутбук: Операционная система, не менее:Windows 8 Процессор, не менее: 2,2 ГГц, 6 Мб кэш-памяти, 4 ядра Стандартный объем памяти, не менее: 12 Гб 1600 МГц Внутренний диск, объем памяти не менее: 1 TБ, Дисплей: Диагональ не менее 43,9 см, разрешение не менее: 1600 x 900 Графический адаптер, объем памяти, не менее:2 Гб; Беспроводное подключение, не менее:Bluetooth® 4.0 Тип батареи, емкость, не менее: 47 Вт-ч | 1 |  |
|  |  | • Ртутная эталонная калибровочная лампа, диапазон, не менее: 273 – 1704 нм | 1 |  |
|  |  | • Адаптер для калибровки длины волны | 1 |  |
|  |  | • Программное обеспечение | 1 |  |
| 3 | Источник постоянного тока | Источник постоянного тока: Напряжение, В, диапазон не менее: 0-150В; Ток, А, диапазон не менее: 0-10А. Нестабильность напряжения (CV): -при изменении напряжения питания, не более: 0.01% + 2 мВ; -при изменении тока нагрузки, не более: 0.01% + 2 мВ Нестабильность тока (CС): -при изменении напряжения питания, не более: 0.01% + 2мА -при изменении напряжения на нагрузке, не более: 0.02% +5 мА | 1 |  |