РАЗДЕЛ 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Наименование, ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ работ

Выполнение комплекса работ по поставке комплекта климатического оборудования на базе термобарокамеры и камеры тепла и влаги в рамках проведения научно-исследовательских работ по созданию энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения, в том числе, поставке, пуско-наладочным работам, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и подготовке специалистов на объекте «Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3.

Комплект климатического оборудования на базе термобарокамеры и камеры тепла и влаги предназначен для проведения испытаний энергоэффективных световых приборов на воздействие факторов окружающей среды (внешние пониженное давление, влажность, температура). Для проведения климатических испытаний требуется оборудование, способное смоделировать погодные климатические условия: стойкость к воздействию климатических факторов, водозащищенность и герметичность. Для этих целей требуются камера тепла и влажности, а также термобарокамера. Подобные испытания проводятся в различном температурном диапазоне с повышенным содержанием влаги. Дополнительные испытания на пониженное атмосферное давление необходимы при испытаниях в термобарокамере. Оборудование по испытаниям на воздействие факторов окружающей среды должно обеспечить проведение подобных измерений и получение полной картины надежности функционирования энергоэффективных источников света и световых приборов.

1 Содержание работ и основные технические требования

1.1 Требования, предъявляемые к комплексу оборудования и сопутствующим услугам

1.1.1 Общие требования

1.1.1.1 Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку комплектов технологического оборудования до места его установки по адресу Заказчика.

1.1.1.2 Все оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно иметь торговую марку и выпускаться серийно.

1.1.1.3 Все оборудование должно соответствовать техническим требованиям, установленным в п.3 Технического задания.

1.1.2 Требования к совместимости

1.1.2.1 Все оборудование должно быть совместимым и иметь возможность конфигурации для совместной работы в комплекте.

1.1.3 Требования к сертификации

1.1.3.1 Должны быть представлены сертификаты соответствия на все поставляемое оборудование.

1.1.3.2 Поставляемое оборудование перед вводом в эксплуатацию должно иметь первичную аттестацию.

1.1.4 Требования к технической документации

1.1.4.1 Подрядчик должен представить технический паспорт на поставляемое оборудование или инструкцию пользователя на русском языке в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе.

1.1.4.2 Подрядчик должен представить технический регламент по обслуживанию на период эксплуатации оборудования, включающий в себя обязательный план-график использования расходных материалов с ориентировочной стоимостью работ.

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ ТОВАРА И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА, ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И (ИЛИ) ПОДРЯДЧИКА ТОВАРА (СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ):

1.2.1 Для всего комплекта оборудования согласно п.3 настоящего Технического задания должен быть обеспечен срок гарантийного обслуживания, но не менее 12 месяцев. Начало гарантийного периода отсчитывается с момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта основных средств по форме ОС-1.

Гарантийное обслуживание требуется в пределах срока гарантии.

Гарантия качества распространяется на товар в целом и на все комплектующие его части.

1.2.2 Для всего комплекта оборудования: все обнаруженные во время гарантийного периода неисправности должны быть устранены Подрядчиком или его уполномоченным представителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

1.2.3 Гарантийное обслуживание должно осуществляться по адресу поставки оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисные центры и обратно, расходы на доставку компенсирует Подрядчик  за свой счет.

1.2.4 Заказчик требует, чтобы все запасные части, которые Подрядчик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, были произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходное комплектующее оборудование и имели бы не худшие функциональные характеристики.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ сотрудников ЗАКАЗЧИКА

1.3.1 Подрядчик обязан провести инструктаж сотрудников Заказчика в количестве не менее 3 (трех) человек в объеме, необходимом для работы на оборудовании и оперативному устранению недостатков и дефектов оборудования.

Детализированный список сотрудников Заказчика с закреплением по конкретным единицам оборудования будет предоставлен Подрядчику к моменту завершения пуско-наладочных работ.

1.3.2 Инструктаж сотрудников Заказчика производится Подрядчиком на поставляемом оборудовании после проведения Подрядчиком пуско-наладочных работ до момента подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта основных средств по форме ОС-1. Инструктаж проводится по адресу установки оборудования: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3.

1.4 Условия поставки, ТРЕБОВАНИЯ К выполнению работ по пуско-наладке оборудования и вводу в эксплуатацию

1.4.1 Уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки оборудования от Подрядчика осуществляет принятие Оборудования, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества, качества, ассортимента, с оформлением товарной накладной.

1.4.2 Заказчик имеет право отказаться от оборудования, если оно не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии оборудования.

1.4.3 Оборудование считается сданным в эксплуатацию после подписания акта ввода Оборудования в эксплуатацию и акта приемки объекта основных средств по форме ОС-1.

1.4.4 Пуско-наладка, сдача в эксплуатацию, инструктаж технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами Подрядчика, имеющими сертификаты о прохождении инструктажа у производителя поставляемого оборудования.

2 Сроки и порядок проведения работ

2.1 Сроки поставки оборудования, в том числе выполнения (оказания) сопутствующих работ (услуг), определяются Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

- СПЕЦИФИКАЦИЯ и Технические требования, предъявляемые к ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТА «центр энергоэффективной светотехники»

| Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки) *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Описание оборудования |  | Кол-во, шт. | Цена за единицу, в т.ч. НДС (руб.) | Стоимость, в т.ч. НДС (руб.) | Срок гарантии |
| 1 | Термобарокамера | Внутренний объем не менее, м3 | 0,4 | 1 |  |  | не менее 12 месяцев |
|  |  | Внутренние размеры не менее мм, (ШхВхГ) | 735х735х735 |  |  |  |  |
|  |  | Внешние размеры (ширина, высота, глубина), мм, не более | 1320х2120х2240 |  |  |  |  |
|  |  | Камера должна обеспечивать получение и автоматическое поддержание заданных режимов в диапазонах: - температуры, не менее -пониженного атмосферного давления, Па (мм рт. ст.), не менее | от -70°С до +155°С от 799*10² до 133 (от 600 до 1) |  |  |  |  |
|  |  | Неравномерность температуры по объему камеры, не более: - от минус 65°С до +120°С | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Неравномерность давления в диапазонах, не более: -от 799*102 Па до 133*102 Па (от 600 до 100 мм. рт. ст.) -от 133*102 Па до 133 Па (от 100 до 1 мм рт. ст.) | ±5% ±1 мм рт. ст. |  |  |  |  |
|  |  | Средняя скорость изменения температуры для незагруженной камеры в диапазонах, °С/мин., не менее: -от +25°С до минус 65°С -от +25°С до +120°С | 1,0 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более | 16,0 |  |  |  |  |
|  |  | Время получения давления 133 Па (1 мм рт. ст.) от давления окружающей среды при температуре в камере 25±10°С не более, мин. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Масса, кг, не более | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | Смотровое окно | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Ноутбук с комплектом необходимых кабелей для связи с камерой. Монитор не менее HD (1366 x 768) антибликовый экран с LED-подсветкой; Процессор не менее, ГГц Кэш L3 не менее, MБ; Оперативное запоминающее устройство DDR3 не менее, ГБ | 15,6" 2,50 3 6 при 1600MГц 4ГБx1+2ГБx1 |  |  |  |  |
| 2 | Камера тепла и влаги | Полезный объём, м3, не менее | 2,0 | 1 |  |  | не менее 12 месяцев |
|  |  | Внутренние размеры камеры (ШхВхГ), мм, не менее | 900х2000х1200 |  |  |  |  |
|  |  | Внешние размеры камеры (ШхВхГ), мм не более | 1100х2200х2100 |  |  |  |  |
|  |  | Камера должна обеспечивать получение и автоматическое поддержание заданных режимов в диапазонах температур, ° С, не менее | +10 ÷ +110 |  |  |  |  |
|  |  | Время достижения верхнего предела диапазона воспроизводимых температур, от +20 до +110°С, мин., не менее | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность воспроизведения заданного значения температуры ∆t3y, °С (Отклонение установившейся температуры от заданной) не более | ±1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Временная нестабильность поддержания заданной температуры в установившемся режиме за 30 минут ∆i, °С не более | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Неравномерность распределения температуры по рабочему объёму камеры, °С, не более | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность измерительного устройства камеры, °С, не более | ±0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон воспроизводимых относительных влажностей в диапазоне температур +10 ÷ 60 °С, %, не менее | 30÷98 |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность воспроизведения заданного значения влажности ∆φзу, (Отклонение установившейся влажности от заданной), % не более | ±3,0 |  |  |  |  |
|  |  | Временная нестабильность поддержания заданной влажности в установившемся режиме за 30 минут ∆φi, % не более | ±3,0 |  |  |  |  |
|  |  | Погрешность измерения относительной влажности встроенным измерительным устройством камеры, %, не более | ±1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение: Давление, кг/см2, не менее диаметр патрубка, дюйм, не более | Ø1/2”, давление 2-4 кг/см2 |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание: напряжение, В, не менее частота, Гц, не более | 380В, 50Гц (медный многожильный 4-х проводной кабель сечением 6 мм2) |  |  |  |  |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» Генеральный директор |
| ________________ /____________________/ | ____________________ /В.В. Якуба/ |