Раздел­ 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Комплект оборудования для получения особо чистой воды | Комплект оборудования для получения особо чистой воды состоит из:  1) Установки получения воды аналитического качества (бидистиллятор), 1 шт.  Качество производимой воды должно соответствовать ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа. Технические условия» (Степень чистоты воды 2).  Производительность не менее 23 литров в час.  Энергопотребление не более 20 кВт / 380В.  Расход исходной воды не более 200 литров в час.  Габаритные размеры:  Длина не более 1000 мм.  Ширина не более 1000 мм.  Высота не более 1000 мм.  Масса не более 100 кг.  Автоматическое отключение трубчатого электронагревателя (ТЭН) при понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого.  Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение.  Многоступенчатая система очистки.  Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.  Корпус, камера конденсации, камера испарения, холодильник, электронагреватели должны быть выполнены из нержавеющей стали.  2) Сборник для хранения очищенной воды 1 шт.  Сборник подключается к установке получения воды аналитического качества.  Автоматическое отключение установки получения воды аналитического качества при наполнении сборника для хранения очищенной воды.  Вместимость не менее 30 л.  Габаритные размеры:  Длина не более 1000 мм.  Ширина не более 1000 мм.  Высота не более 1000 мм.  Масса не более 20 кг.  Указатель уровня воды не менее 1 шт.  Кран для разбора воды не менее 1 шт.  Наличие колесиков для удобства перемещения сборника для хранения очищенной воды, прикрепленные ко дну сборника для хранения очищенной воды.  Корпус должен быть выполнен из нержавеющей стали. | комплект | 1 |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

Остальные позиции остаются неизменными.

Требования к гарантийному сроку оборудования: Не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.