ПРИЛОЖЕНИЕ №7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| 3 | НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ |  |
| 3.1. | Назначение МССИИ ЭМС |  |
| 3.2. | Цель поставки МССИИ ЭМС |  |
| 4. | ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ |  |
| 5. | ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ |  |
| 5.1. | Требования к структуре системы |  |
| 5.2. | Требования к функционалу подсистем |  |
| 5.3. | Требования к составу подсистем |  |
| 5.4. | Технические требования к характеристикам оборудования подсистем |  |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Полное наименование системы - модульная система сертификационных измерений и испытаний на соответствие требованиям по электромагнитной совместимости.

2.2. Краткое наименование системы (условное обозначение) – МССИИ ЭМС.

2.3. Заказчик системы: АУ "Технопарк - Мордовия", 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 3.

2.4. Перечень документов, на основании которых создается МССИИ ЭМС представлен в Приложении-1.

2.5. Сроки поставки, монтажа, пуско-наладочных работ и инструктажа специалистов заказчика определяются в соответствии с календарным планом.

2.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по поставке, монтажу, пуско-наладке и инструктажу работе с МССИИ ЭМС.

2.6.1. Поставка системы осуществляется поэтапно. Акт приема-передачи оборудования оформляется после завершения поставки, монтажа, пуско-наладки всего оборудования, входящего в подсистему МССИИ ЭМС.

2.6.2. По итогам инструктажа 2-х специалистов заказчика оформляется Акт проведения инструктажа.

2.7. Определения и сокращения.

2.7.1. Определения, применяемые в настоящем техническом задании, в соответствии с ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения (аутентичен ГОСТ Р 50397-92):

- безэховая камера: экранированная камера с поглощающим электромагнитные волны покрытием внутренних поверхностей;

- излучаемая помеха: электромагнитная помеха, распространяющаяся в пространстве;

- кондуктивная помеха: электромагнитная помеха, распространяющаяся по проводникам;

- уровень помехи: значение величины электромагнитной помехи, измеренное в регламентированных условиях;

- устойчивость к электромагнитной помехе, помехоустойчивость: способность технического средства сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров в отсутствие дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения технического средства;

- электромагнитная помеха; помеха: электромагнитное явление, процесс, которые снижают или могут снизить качество функционирования технического средства;

- электромагнитная совместимость технических средств; ЭМС технических средств: способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам;

- электромагнитная эмиссия от источника помехи; помехоэмиссия: генерирование источником помехи электромагнитной энергии;

- электромагнитное излучение; излучение: явление, процесс, при котором энергия излучается источником в пространство в виде электромагнитных волн.

2.7.2. Сокращения, применяемые в настоящем техническом задании

- ДИН – динамическое изменение напряжения

- ИЛ – испытательная лаборатория

- ИГ – испытательный генератор

- ИТС – испытуемое техническое средство

- КЗП – колебательные затухающие помехи

- МССИИ ЭМС - модульная система сертификационных измерений и испытаний на соответствие требованиям по электромагнитной совместимости

- НИП-наносекундные импульсные помехи

- МИП-микросекундные импульсные помехи

- МППЧ – магнитное поле промышленной частоты

- ПК - персональный компьютер

- РБК – радиобезэховая камера

- ЦПИ – Центр проектирования инноваций

- УСР – устройство связи/развязки

- ЭМВ – электромагнитное воздействие

- ЭМП - электромагнитное поле

- ЭМС – электромагнитная совместимость

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ

3.1. Назначение МССИИ ЭМС:

МССИИ ЭМС предназначена для проведения сертификационных (полных, не предварительных) испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучаемым помехам, а также (полных, не предварительных) сертификационных измерений кондуктивных и излучаемых помех в соответствии с требованиями российских и международных стандартов по электромагнитной совместимости, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Вид испытаний/измерений | Стандарт |
| --- | --- | --- |
|  | Испытания на помехоустойчивость |  |
| 1 | Устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) |
| 2 | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. | ГОСТ 30804.4.3 - 2013 (IEC 61000-4-3:2006) |
| 3 | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) |
| 4 | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. | ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC 61000-4-5-95) |
| 5 | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. | ГОСТ Р 51317.4.6-99 (IEC 61000-4-6-1996) |
| 6 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. | ГОСТ Р 50648-94 (IEC 61000-4-8-93) |
| 7 | Устойчивость к импульсному магнитному полю. | ГОСТ Р 50649 (IEC 61000-4-9-93) |
| 8 | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) |
| 9 | Устойчивость к колебательным затухающим помехам. | ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) |
| 10 | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. | ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13) |
| 11 | Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. | ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14) |
| 12 | Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. | ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) |
| 13 | Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. | ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) |
| 14 | Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. | ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (IEC 61000-4-28) |
|  | Измерения помехоэмиссии |  |
| 15 | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2005) |
| 16 | Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) |
| 17 | Кондуктивная и излучаемая помехоэмиссия | ГОСТ CISPR 15-2014, ГОСТ Р 51318.11-2006 (CISPR 11:2004), ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005), ГОСТ 30805.22-2013 (СISPR 22:2006) |

3.2. Цель поставки МССИИ ЭМС

Целью поставки МССИИ ЭМС является оснащение испытательной лаборатории (ИЛ) ЦПИ АУ "Технопарк-Мордовия" для проведения сертификационных испытаний и измерений на соответствие видам испытаний и измерений по ЭМС, представленных в таблице 1.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

4.1. МССИИ ЭМС представляет собой совокупность модулей, конструктивно и технологически объединенных в подсистемы, управляемые специализированным программным обеспечением.

4.2. Каждый модуль МССИИ ЭМС выполняет определенный вид испытаний и является составной частью единого технологического процесса сертификационных (полных, не предварительных) испытаний и/или измерений на соответствие требованиям по ЭМС.

4.3. Каждый модуль МССИИ ЭМС является частью системы и обеспечивает ее целостность, а также возможность проведения полного цикла заявленных сертификационных испытаний и измерений на соответствие требованиям по электромагнитной совместимости с выдачей протокола по результатам проводимых работ.

4.4. Поставляемая МССИИ ЭМС подлежит в последующем метрологической аттестации в составе испытательной лаборатории Центра проектирования инноваций АУ "Технопарк- Мордовия" совместно с радиобезэховой камерой FACT™ 10-4.0 Standard.

4.5. Оборудование МССИИ ЭМС поставляется вместе с Программным обеспечением, под которым понимаются экземпляры программных комплексов и (или) иных видов программ для ЭВМ, которые содержатся в поставляемом Оборудовании или на отдельном носителе и являются неотъемлемой частью Оборудования.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

5.1. Требования к структуре системы

5.1.1. Структурно МССИИ ЭМС должна состоять из следующих подсистем (ПС):

Таблица 2

| Номер подсистемы | Наименование подсистемы |
| --- | --- |
| ПС-1 | Подсистема испытаний на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю и к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |
| ПС-2 | Подсистема испытаний на устойчивость к наносекундным импульсным помехам, микросекундным импульсным помехам большой энергии, магнитному полю промышленной частоты, провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания, колебательным затухающим помехам, кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц |
| ПС-3 | Подсистема испытаний на устойчивость к электростатическим разрядам. |
| ПС-4 | Подсистема испытаний на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям, к колебаниям напряжения электропитания, к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока, измерения эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), измерения эмиссии при ограничении изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения |
| ПС-5 | Подсистема испытаний на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения |
| ПС-6 | Измерение излучаемых и кондуктивных радиопомех |

5.1.2. Каждая подсистема должна иметь возможность дополнительного расширения функционала для проведения испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 6601-001, ГОСТ РВ 6601-002, MIL-STD 461E без дополнительных проектных работ.

5.1.3. Подсистемы ПС-1, ПС-4, ПС-5, ПС-6 должны управляться с помощью специализированного программного обеспечения.

5.1.4. Измерительное оборудование МССИИ ЭМС должно быть внесено в госреестр средств измерений и иметь свидетельство о поверке.

5.1.5. Испытательное оборудование МССИИ ЭМС должно быть подготовлено для аттестации в составе с РБК ЦПИ АУ "Технопарк- Мордовия".

5.1.6. Все оборудование МССИИ ЭМС должно быть не бывшим в эксплуатации, датой выпуска не позднее 2016 года.

5.1.7. Оборудование МССИИ ЭМС должно комплектоваться документацией с описанием его работы на русском языке.

5.2. Требования к функционалу подсистем

5.2.1. Требования к функционалу ПС-1 «Подсистемы испытаний на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю и к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями».

Функционально ПС-1 должна состоять из следующих модулей:

Таблица 3

| Номер подсистемы | Номер модуля | Наименование модуля | Номер стандарта, на соответствие которому проводится испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-1 | М1 | Модуль испытаний на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ 30804.4.3 - 2013 (IEC 61000-4-3:2006) |
|  | М2 | Модуль испытаний на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | ГОСТ Р 51317.4.6-99 (IEC 61000-4-6-1996) |

5.2.2. Требования к функционалу подсистемы ПС-2 «Подсистемы испытаний на устойчивость к наносекундным импульсным помехам, микросекундным импульсным помехам большой энергии, магнитному полю промышленной частоты, провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания, колебательным затухающим помехам, кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц».

Функционально ПС-2 должна состоять из следующих модулей:

Таблица 4

| Номер подсистемы | Номер модуля | Наименование модуля | Номер стандарта, на соответствие которому проводится испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-2 | М3 | Модуль испытаний на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) |
|  | М4 | Модуль испытаний на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC 61000-4-5-95) |
|  | М5 | Модуль испытаний на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ Р 50648-94 (IEC 61000-4-8-93) |
|  | М6 | Модуль испытаний на устойчивость к импульсному магнитному полю | ГОСТ Р 50649 (IEC 61000-4-9-93) |
|  | М7 | Модуль испытаний на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) |
|  | М8 | Устойчивость к колебательным затухающим помехам | ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) |
|  | М9 | Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц | ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) |

5.2.3. Требование к функционалу подсистемы ПС-3 «Подсистема испытаний на устойчивость к электростатическим разрядам».

Функционально подсистема ПС-3 должна состоять из следующих модулей:

Таблица 5

| Номер подсистемы | Номер модуля | Наименование модуля | Номер стандарта, на соответствие которому проводится испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-3 | М10 | Модуль испытаний на устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) |

5.2.4. Требование к функционалу подсистемы ПС-4 «Подсистема испытаний на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям, к колебаниям напряжения электропитания, к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока, измерения эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), измерения эмиссии при ограничении изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения».

Функционально подсистема ПС-4 должна состоять из следующих модулей:

Таблица 6

| Номер подсистемы | Номер модуля | Наименование модуля | Номер стандарта, на соответствие которому проводится испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-4 | М11 | Модуль испытаний на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям | ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13) |
|  | М12 | Модуль испытаний на устойчивость к колебаниям напряжения электропитания | ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14) |
|  | М13 | Модуль испытаний на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока | ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) |
|  | М14 | Модуль измерения эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2005) |
|  | М15 | Модуль измерений ограничений изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) |

5.2.5. Требование к функционалу подсистемы ПС-5 «Подсистема испытаний на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения».

Функционально подсистема ПС-5 должна состоять из следующих модулей:

Таблица 7

| Номер подсистемы | Номер модуля | Наименование модуля | Номер стандарта, на соответствие которому проводится испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-5 | М16 | Модуль испытаний на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения | ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (IEC 61000-4-28) |

5.2.6. Требование к функционалу подсистемы ПС-6 «Измерение излучаемых и кондуктивных радиопомех».

Функционально подсистема ПС-6 должна состоять из следующих модулей:

Таблица 8

| Номер подсистемы | Номер модуля | Наименование модуля | Номер стандарта, на соответствие которому проводится испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-6 | М17 | Модуль измерений кондуктивных и излучаемых помех | ГОСТ CISPR 15-2014, ГОСТ Р 51318.11-2006 (CISPR 11:2004), ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005), ГОСТ 30805.22-2013 (СISPR 22:2006) |

5.3. Требования к составу и техническим характеристикам оборудования подсистем

5.3.1. Требования к составу и техническим характеристикам оборудования подсистемы ПС-1 «Подсистемы испытаний на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю и к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями».

В состав подсистемы ПС-1 должно входить следующее оборудование и программное обеспечение:

Таблица 9

| № п/п | Объект закупки |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | № подсистемы | № модуля |  |  |  |
| 1 | Генератор сигналов | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Генератор сигналов - 1 шт. Генератор должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Диапазон от 9 кГц до 6 ГГц. Разрешающая способность: по частоте не более 0,001 Гц. Уровень выходной мощности: возможность установки не менее -145дБм +30дБм, для частот 100 кГц до 200 кГц: -145 дБм до +3 дБм, для частот 200 кГц до 300 кГц: -145 дБм до +8 дБм, для частот 300 кГц до 1 МГц: -145 дБм до +11 дБм, для частот 1 МГц до 6 ГГц: -145 дБм до +30 дБм. Погрешность установки уровня выходной мощности: для частот от 200 кГц до 3 ГГц < 0,5 дБ, для частот > 3 ГГц < 0.9 дБ. Свипирование по мощности: полный диапазон выходной мощности, шаг установки не более 0,01 дБ. Свипирование по частоте: линейное – полный диапазон, логарифмическое – 0.01 % до 100 %. Негармонические составляющие: синусоидальный сигнал, уровень выходной мощности более –10 дБм, отстройка от несущей более 10 кГц: на частоте менее 23.4375 МГц, менее -70 дБн, на частоте от 23.4375 МГц до 1500 МГц менее -70 дБн, на частоте от 1500 МГц до 3 ГГц менее -64 дБн, на частоте от 3 ГГц до 6 ГГц менее -58 дБн. Модуляции: амплитудная (АМ), частотная (ЧМ), фазовая (ФМ), импульсная (ИМ). В режиме ИМ: режимы одиночный/двойной; период повторения 40нс-85нс; длительность импульса: 10нс-1с. Режим установки показаний: уровень – режим SCPI < 2,5 мс, режим списка < 1мс; частота – режим SCPI < 3 мс, режим списка < 1 мс. Интерфейсы: Ethernet (TCP/IP), USB, шина IEC/IEEE. Встроенное программное обеспечение для управления режимами работы генератора. Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±5) Гц, В: 23010%. Потребляемая мощность, ВА, не более: 120. Габариты, ширина от 300 мм до 350 мм, высота от 100 мм до 130 мм, длина от 400 до 460 мм. Масса, от 4 кг. до не более: 6 кг. 2. Компакт-диск с документацией, методикой поверки на русском языке - 1 шт. 3. Монтажный комплект для крепления оборудования в 19-ти дюймовую стойку в составе: - гайка квадратная M6х5 в кожухе, нержавеющая сталь - 4 шт., - винт М6х10, нержавеющая сталь - 4 шт., - шайба М6, нержавеющая сталь - 4 шт. 4. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина, не менее 1.5 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 2 | Двухдиапазон-ный широко-полосный усилитель мощности | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Двухдиапазонный широкополосный усилитель мощности - 1 шт. Двухдиапазонный широкополосный усилитель мощности должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Диапазон рабочих частот высокочастотных трактов (ВЧ-трактов): от 9 кГц до 250 МГц, от 80 МГц до 1 ГГц. Диапазон мощности ВЧ-трактов при компрессии 1 дБ: от 9 кГц до 250 МГц, 380 Вт, от 250 МГц до 1 ГГц, 125 Вт. Устойчивость к рассогласованию по выходу: коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) не более 100. Диапазон регулировки усиления: более 15 дБ. Гармоники при выходной мощности 380 Вт / 125 Вт: менее -20 дБн, / менее -17 дБн. Максимальный входной уровень: от 9 кГц до 250 МГц: +5 дБм, от 80 МГц до 1 ГГц: +15 дБм. Максимально допустимое КСВН на выходе при номинальной выходной мощности не более 6. Возможные типы модуляции: амплитудная, частотная, фазовая, импульсная. Входной высокочастотный порт (ВЧ-порт): коаксиальное гнездо N тип, один на все диапазоны. Выходной ВЧ-порт: коаксиальное гнездо N тип, один на все диапазоны. Иметь систему защитной входной блокировки. Наличие встроенных датчиков мощности для внутреннего мониторинга и защитной блокировки. Наличие ВЧ-портов измерения прямой и отраженной мощности сигнала. Дистанционное управление по интерфейсу Ethernet (RJ-45, 10/100 Мбит/с). Питание от 100 В до 240 В однофазной сети переменного тока, от 50 Гц до 60 Гц, не более 8,7 А (при 230 В). Габариты, ширина от 400 мм до 430 мм, высота от 160 мм до 200 мм, длина от 500 мм до 580 мм. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Монтажный комплект для крепления оборудования в 19-ти дюймовую стойку в составе: - гайка квадратная M6х5 в кожухе, нержавеющая сталь - 4 шт., - винт М6х10, нержавеющая сталь - 4 шт., - шайба М6, нержавеющая сталь - 4 шт. 4. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина, не менее 1.5 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 3 | Двухдиапазон-ный широко-полосный усилитель мощности | ПС-1 | М2 | В комплекте: 1. Двухдиапазонный широкополосный усилитель мощности - 1 шт. Двухдиапазонный широкополосный усилитель мощности должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Диапазон рабочих частот ВЧ-трактов: от 800 МГц до 3 ГГц, от 2,5 ГГц до 6 ГГц. Диапазон мощности ВЧ-трактов при компрессии 1 дБ: от 800 МГц до 3 ГГц, 110 Вт, от 2,5 ГГц до 6 ГГц, 60 Вт. Номинальная выходная нагрузка: 50 Ом. Колебания коэффициента усиления (при сжатии 1 дБ): - ±2,0 дБ до 1 ГГц, - ±2,7 дБ до 3 ГГц. Диапазон регулировки усиления: - не менее 20 дБ до 1 ГГц, - не менее 15 дБ до 3 ГГц. Паразитный сигнал: не более -70 дБн. Возможные типы модуляции: амплитудная, частотная, фазовая, импульсная. Входной импеданс: 50 Ом. Уровень входного сигнала при номинальной выходной мощности: - не менее -4 дБмВт (без модуля переключения ВЧ-входа), - не менее 0 дБмВт (с модулем переключения ВЧ-входа). Устойчивость к рассогласованию по входу: не менее 100%. Выходной импеданс: 50 Ом. Устойчивость к рассогласованию по выходу: не менее 100%. Входной ВЧ-порт: коаксиальное гнездо N тип, один на все диапазоны. Выходной ВЧ-порт: коаксиальное гнездо N тип, один на все диапазоны. Иметь систему защитной входной блокировки. Наличие встроенных датчиков мощности для внутреннего мониторинга и защитной блокировки. Наличие ВЧ-портов измерения прямой и отраженной мощности сигнала. Дистанционное управление по интерфейсу Ethernet (RJ-45, 10/100 Мбит/с). Питание от 100 В до 240 В однофазной сети переменного тока, от 50 Гц до 60 Гц, не более 8,7 А (при 230 В). Габариты, ширина от 400 мм до 430 мм, высота от 160 мм до 200 мм, длина от 500 мм до 580 мм. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Монтажный комплект для крепления оборудования в 19-ти дюймовую стойку в составе: - гайка квадратная M6х5 в кожухе, нержавеющая сталь - 4 шт., - винт М6х10, нержавеющая сталь - 4 шт., - шайба М6, нержавеющая сталь - 4 шт. 4. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина, не менее 1.5 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 4 | Блок коммутации и управления | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Блок коммутации и управления генератором сигналов и усилителями мощности с модулем коммутации высокочастотных сигналов (ВЧ-сигналов) - 1 шт. Блок коммутации и управления генератором сигналов и усилителями мощности с модулем коммутации ВЧ-сигналов должен обладать следующими характеристиками и свойствами: - обеспечивать управление и коммутацию ВЧ-сигналов, использоваться как автономный и управляемый вручную прибор, а также управляться по интерфейсу Ethernet в составе системы тестирования или измерительной установки, иметь интерфейс для подключения к ПК для автоматического или ручного управления посредством программных приложений. Иметь в составе: - модуль с шестью релейными ВЧ-переключателями типа SPDT (single-pole double-throw – однополюсный двухпозиционный, твердотельный), разъемы SMA, диапазон частот от 0 Гц до 6 ГГц, максимальная мощность 15 мВт (от 0 Гц до 3 МГц) и 1 Вт (от 3 МГц до 6 ГГц); - модуль с встроенным DPDT-реле (двухполюсный двухпозиционный), разъемы N-типа, диапазон частот от 0 Гц до 12,4 ГГц, максимальная мощность 700 Вт от 0 до 1 ГГц, 500 Вт от 1 ГГц до 2 ГГц, 400 Вт от 2 ГГц до 3 ГГц, 250 Вт от 3 ГГц до 8 ГГц, 200 Вт от 8 ГГц до 12,4 ГГц, реле SPDT-типа (разъемы SMA), двумя разъемами (D-Sub, 9-контактный). - модуль с двумя SPDT-реле (разъемы N-типа), диапазон частот от 0 Гц до 12,4 ГГц, максимальная мощность 700 Вт от 0 до 1 ГГц, 500 Вт от 1 ГГц до 2 ГГц, 400 Вт от 2 ГГц до 3 ГГц, 250 Вт от 3 ГГц до 8 ГГц, 200 Вт от 8 ГГц до 12,4 ГГц; - модуль коммутации ВЧ-сигналов: с 6 коаксиальными реле с переключающим контактом (SPDT), бистабильное (с блокировкой), от 0 до 18 ГГц; - модуль коммутации ВЧ-сигналов: с 2 коаксиальными реле, однополюсные на 6 направлений, бистабильные (с блокировкой), от 0 до 18 ГГц; - модуль цифрового ввода/вывода: 16 дискретных входов, 16 дискретных выходов (с открытым стоком). - разъемы USB для подключения клавиатуры и флэш-носителя: 2 шт; - разъем DVI-D (Digital Visual Interface) для подключения внешнего монитора с цифровым интерфейсом; - разъем шины CAN (D-Sub, 9-контактный), порт управления для подключения одного или нескольких блоков расширения. Обеспечивать: - функцию контроля контура блокировки и считывание/индикацию текущего состояния; - функцию отключения питания внешних усилителей в соответствии с состоянием блокировки; - функцию отключения генератора сигналов от усилителя мощности в соответствии с состоянием блокировки; - режим дистанционного управления посредством интерфейса LAN (RJ-45). Общие характеристики: Питание от 220 В до 240 В однофазной сети переменного тока, от 50 Гц до 60 Гц. Габариты, ширина от 450 мм до 470 мм, высота от 100 мм до 120 мм, длина от 460 мм до 500 мм. Масса, от 4 кг до 5,4 кг. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Монтажный комплект для крепления оборудования в 19-ти дюймовую стойку в составе: - гайка квадратная M6х5 в кожухе, нержавеющая сталь - 4 шт., - винт М6х10, нержавеющая сталь - 4 шт., - шайба М6, нержавеющая сталь - 4 шт. 4. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина, не менее 1.5 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 5 | Измеритель мощности двухканальный | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Измеритель мощности двухканальный - 1 шт. Измеритель мощности двухканальный должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Число измерительных каналов не менее 2-х. Должен иметь математические функции для обработки результатов, поступающих по разным измерительным каналам для вычисления производных параметров. Режим дистанционного управления посредством интерфейсов: Ethernet, LAN, USB. Иметь не менее 19 программируемых ячеек памяти для персональных настроек. Позволять проводить эмуляцию измерителей мощности разных производителей. Дисплей: цветной TFT, не менее 1/4VGA (разрешение не менее 320х240 пикселей), с регулируемой задней подсветкой. Должен иметь возможность одновременно представлять не менее 4-х окон, каждое окно должно настраиваться на отдельное измерение с индивидуальной настройкой размера окна. Встроенное программное обеспечение, являющееся неотъемлемой частью прибора для управления функциями вывода изображения на экран в цифровом, цифровом и аналоговым виде, графическое представление зависимости мощности от времени, обработки результатов измерений. Разъемы для подключения датчиков мощности на задней панели: тип ODU Mini-Snap серии L, розетка 6-пин. Общие характеристики: Параметры питающей сети 220 - 240 В, 50 - 60 Гц. Габариты, ширина от 250 мм до 274 мм, высота от 100 мм до 115 мм, длина от 250 мм до 270 мм. Масса, от 1.5 кг до 2,5 кг. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Монтажный комплект для крепления оборудования в 19-ти дюймовую стойку в составе: - гайка квадратная M6х5 в кожухе, нержавеющая сталь - 4 шт., - винт М6х10, нержавеющая сталь - 4 шт., - шайба М6, нержавеющая сталь - 4 шт. 4. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина, не менее 1.5 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 6 | Датчик мощности | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Датчик мощности - 1 шт. Датчик мощности должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Число измерительных каналов – не менее 3-х. Частотный диапазон от 9 кГц до 6 ГГц. Диапазон измеряемых мощностей: от 200 пВт до 200 мВт (-67 дБм ... +23 дБм). Максимальная мощность: не менее 0.4 Вт (+26 дБм) непрерывная, не менее 1 Вт (+30 дБм) пиковая мощность огибающей, максимум 10 мкс. Измеряемая величина: средняя мощность падающей волны, средняя мощность источника на нагрузке 50 Ом. Поддиапазоны измерения: канал 1 от -67 дБм до - 14 дБм, канал 2 от -47 дБм до + 6 дБм, канал 3 от -27 дБм до +23 дБм. Коэффициент стоячей волны (КСВ) в диапазоне +15°С до + 35°С: от 9 кГц до 2.4 ГГц не более 1.11, от 2.4 ГГц до 6 ГГц не более 1.18. Уровень шума (от +15°C до +35°C): канал 1 < 60 пВт, канал 2 < 5.6 нВт, канал 3 < 0.56 мкВт. Смещение нуля (от 15 до 35°C): канал 1 < 96 пВт, канал 2 < 9.0 нВт, канал 3 < 0.90 мкВт. Дрейф нуля: канал 1 < 35 пВт, канал 2 < 3 нВт, канал 3 < 0.3 мкВт. Абсолютная погрешность измерений мощности в диапазоне температур от +20°С до +25°С: от 9 кГц до 20 кГц не более 0.047 дБ, от 20 кГц до 100 МГц не более 0.047 дБ, от 100 МГц до 4 ГГц не более 0.058 дБ, от 4 ГГц до 6 ГГц не более 0.072 дБ. Погрешность измерений относительной мощности (+20°С +25°С) от 0.022 до 0.066 дБ. ВЧ разъем - N тип (male). Удаленное управление - USB устройство, совместимо с USB 1.0/ 1.1/ 2.0. Размеры, ширина от 40 мм до 50 мм, высота от 25 мм до 33 мм, длина от 160 мм до 170 мм. Вес, от 02 кг до 0.3 кг. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Кабель для подключения к измерительному прибору, разъем N тип, длина, не менее 0.8 м - 1 шт. | 2 | комплект |
| 7 | Волоконно-оптический Ethernet Media конвертер | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Волоконно-оптический Ethernet Media конвертер - 1 шт. Волоконно-оптический Ethernet Media конвертер должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Скорость передачи данных не менее 10/100 Мбит/с. Соответствие стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u и 100Base-FX. Поддержка полного дуплекса и полудуплексный способ работы. Стандартный интерфейс RJ45 и SC (Subscriber Connector) оптоволоконный интерфейс. Функция автоматического согласования интерфейс RJ45 10 Мбит/с и 100 Мбит/с. RJ45 интерфейс с быстрым переключением функции. Тип волокна - одномодовый. SC волоконно-оптический тип интерфейса. Длина волны от 1310нм до 1550нм. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Адаптер питания 12 В, 0.8 А с кабелем питания от сети 220 В, длиной не менее 1.5 м с вилкой типа SCHUKO, размеры, длина от 100 мм до 200 мм, ширина от 40 мм до 60 мм, высота от 30 мм до 50 мм - 1 шт. | 2 | комплект |
| 8 | Датчик поля | ПС-1 | М1 | В комплекте: 1. Датчик поля - 1 шт. Датчик поля должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Диапазон частот 5 кГц-9,25 ГГц. Линейность характеристики: Частотная коррекция (отключено): в диапазоне 1-150 МГц: не более 0.4 dB, в диапазоне 0.5-6000 МГц: не более 1.6 dB, в диапазоне 0.3 - 7500 МГц: не более 3.2 dB. Частотная коррекция (включено): в диапазоне 0.3-7500 МГц: не менее 0.4 dB. Динамический диапазон: от 1.5 до 500 В/м не менее 60 dB. Перегрузка не менее 3000 В/м. Иметь устройство согласования оптического интерфейса и интерфейса RS232. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Адаптер питания 12 В, 0.8 А с кабелем питания от сети 220 В, длиной не менее 1.5 м с вилкой типа SCHUKO, длина от 100 мм до 200 мм, ширина от 40 мм до 60 мм, высота от 30 мм до 50 мм - 1 шт. 4. Волоконно-оптический кабель длиной не менее 10м - 1 шт. 5. SC адаптеры для волоконно-оптического кабеля - 3 шт. 6. Компакт-диск с программой дистанционного управления датчиком - 1 шт. | 1 | комплект |
| 9 | Логопериодическая антенна | ПС-1 | М1 | В комплекте: 1. Логопериодическая антенна - 1 шт. Логопериодическая антенна должна обладать следующими характеристиками и свойствами: Частотный диапазон 80 МГц – 3 ГГц. Коэффициент усиления антенны с малошумящим усилителем (МШУ) от 4,9 до 12,1 дБ. Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента усиления антенны не более ± 2,6 дБ. КСВН входа не более 2,5. Номинальное входное сопротивление 50 Ом. Тип разъема N. Масса без треноги, от 10 кг до 17,0 кг. Габаритные размеры без треноги, длина от 1400 мм до 1500 мм, ширина от 1400 мм до 1500 мм, высота от 1700 мм до 1810 мм. 2. Документация на русском языке - 1 шт. 3. Тренога, материал - полиамид, высота от 90 до 110 см - 1 шт. 4. Крепление антенны к треноге (биконический балун-зажим), материал - полиамид, размер длина от 45 мм до 50 мм, ширина от 50 мм до 60 мм - 1 шт. | 1 | комплект |
| 10 | Токовый пробник | ПС-1 | М2 | В комплекте: 1. Токовый пробник – 1 шт. Токовый пробник должен обладать следующими характеристиками и свойствами: - диапазон частот от 20 Гц до 200 МГц; - плоский участок амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) (-3 Дб) от 2 МГц до 100 МГц; - вносимый импеданс: не более 1 Ом; - коэффициент калибровки на плоском участке АЧХ не менее минус 17 дБ. Измерение электромагнитного поля (ЭМП): - максимальный ток DC и пиковое значение тока АС не более 300 А (f <1 кГц); - ВЧ-ток (среднеквадратичное значение) не более 2 А, (f > 1 МГц). Испытание на электромагнитные воздействия (ЭМВ): ток АС (среднеквадратичное значение) не более 6 А (f < 1 кГц). ВЧ воздействие не более 0,45 А (f < 1 МГц). Разъем "Выход для ЭМП / вход для ЭМВ" N типа (гнездо), 50 Ом. Максимальный диаметр охватываемого проводника: 30 мм. Габариты, длина от 85 мм до 100 мм, ширина от 80 мм до 95 мм, высота от 15 мм до 26 мм. Вес от 0.4 кг до 0,6 кг. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Соединительный РЧ кабель N разъем, длина, не менее 1 м - 1 шт. 4. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 11 | Электромагнитные клещи | ПС-1 | М2 | В комплекте: 1. Электромагнитные клещи – 1 шт. Электромагнитные клещи должны обладать следующими характеристиками и свойствами: Обеспечивать ввод помехи через комбинированную индуктивную и емкостную связь в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.6-99 (IEC 61000-4-6-1996. Диапазон частот от 100 кГц до 1000 МГц. Номинальное сопротивление не более 50 Ом. Разъем - N-тип "female". Максимальный уровень мощности на входе: 0,15 – 100 МГц, не более 100 Вт, не более 15 мин, 100 – 230 МГц, не более100 Вт, не более 5 мин, 230 – 1000 МГц, не более 50 Вт, не более 3 мин. Диаметр испытуемого кабеля до 20 мм. Вес от 5 кг до 7 кг. Размеры (Д x Ш x Г), от 600 мм до 680 мм, от 100 мм до 130 мм, от 60 мм до 80 мм. 2. Документация на русском языке - 1 шт. 3. Комплект для калибровки электромагнитных клещей в составе: - нагрузка 50 Ом – 1 шт., - радиочастотный кабель (РЧ кабель) с BNC разъемом, длина не менее 0.8 м – 1 шт., - уголок 90º, размеры от 110мм х 110мм до 120 мм х 120 мм, толщина от 1 мм до 1.2 мм, материал – оцинкованная сталь – 2 шт. | 1 | комплект |
| 12 | Развязывающие клещи | ПС-1 | М2 | В комплекте: 1. Развязывающие клещи – 1 шт. Развязывающие клещи должны обладать следующими характеристиками и свойствами: Обеспечивать проведение испытаний в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.6-99 (IEC 61000-4-6-1996) для следующих кабелей: - для неэкранированных линий электроснабжения переменного или постоянного тока, - для всех неэкранированных несимметричных линий передачи, - для экранированных или коаксиальных кабелей, - для испытаний шины USB, - для испытаний неэкранированной шины, - для телекоммуникационных портов IТ-оборудования. Диапазон частот от 150 кГц до 1000 МГц. Диаметр испытуемого кабеля до 20 мм. Вес, от 7 кг до 9 кг. Размеры (Д x Ш x Г), от 650 мм до 700 мм, от 130 мм до 150 мм, от 90 мм до 110 мм. 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 13 | Ноутбук | ПС-1 ПС-6 | М1 М2 М17 | В комплекте: 1. Ноутбук – 1 шт. Ноутбук должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Процессор не ниже Core i5-6200U 2.3 ГГц, оперативная память не менее 4 Гб, порты USB 3.0, жесткий диск емкостью не менее 500 Гб, размер экрана 17, графический контроллер NVIDIA GeForce 920MX 2Гб, поддержка Gigabit LAN, LAN разъем (RJ45), поддержка Wi-Fi, полноразмерная цифровая клавиатура, выход HDMI, лицензионный пакет Win 10 Professional, работа от аккумулятора не менее 5 часов, материал корпуса пластик, вес не более 2.4 кг. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Блок питания с кабелем длиной не менее 2 м, размер, мм, длина от 150 мм до 250 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, высота от 30 мм до 40 мм - 1 шт. 4. Компакт-диск с программным обеспечением - 1 шт. в составе: - драйверы для аппаратных составляющих ноутбука, - утилита для обновления БИОС, - утилита контроля энергопотребления, - система аварийного восстановления для осуществления переустановки операционной системы. 5. Кейс для переноски, размер длина от 40 см до 45 см, ширина от 30 см до 35 см, толщина от 4 см до 6 см, материал полиэстер, вес от - 0,2 кг до 0.4 кг - 1 шт. | 3 | комплект |
| 14 | Осциллограф цифровой | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Осциллограф цифровой – 1 шт. Осциллограф цифровой должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Количество каналов не менее 4-х. Полоса пропускания – не менее 2 ГГц. Объем внутренней памяти – не менее 20 Мб на канал, не менее 80 Мб при работе одного канала. Измерительные функции: математические, логические операции, цифровые фильтры, анализ джиттеров, глазковые диаграммы, построение гистограмм, испытания на соответствие маске, курсорные измерения. Режим сегментированной развертки для снижения времени простоя. Аппаратное ускорение в режиме анализатора спектра (FFT). Поддержка аппаратной опции логического анализатора. Скорость сбора информации (Acquisition Rate) не менее 1 000 000 осциллограмм в секунду. Эффективное число бит (ENOB) во всей полосе пропускания больше 7.0. Развязка между каналами не менее 60 дБ. Средний уровень собственного шума (среднеквадратическое значение) для 50 Ом не более 0,15 мВ. Джиттер триггера не более 1 пс. Цветная макировка органов управления системы вертикального отклонения и системы синхронизации. Встроенный компьютер под управлением ОС Windows XP Embedded с программным обеспечением, являющимся неотъемлемой частью прибора для управления функциями и записи результатов измерений на жесткий диск. Функция Smart-Grid управления результатами измерений на экране. Экран: не менее 10,4 дюйма TFT, не менее 1024 х 768 точек. Система вертикального отклонения: количество каналов не менее 4-х, полоса пропускания не менее 2 ГГц (-3 дБ), время нарастания не более 175 пс (10%...90%, 50 Ом). Разрешение АЦП не менее 8 бит (больше 11 бит в режиме High Res). Входное сопротивление 50 Ом ±2%; 1 МОм ±1% / 15пФ (изм.). Макс.входное напряжение 5 В (ср.кв.) для входного сопротивления 50 Ом, 200 В для входного сопротивления 1 МОм. Развязка между каналами более 60 дБ. Погрешность установки коэффициента вертикального отклонения не более ±1,5%. Погрешность установки смещения не более ±0,35%. Средний уровень собственного шума (среднеквадратическое значение) для 50 Ом не более 0,15 мВ для коэффициента отклонения 1 мВ/дел. Система горизонтального отклонения: диапазон временной развертки от 25 пс/дел до 50 с/дел, относительная нестабильность внутреннего опорного осциллятора не более ±2,5*10-5. Система сбора информации: максимальная частота дискретизации: - в режиме реального времени не менее 10 Гвыб/с на канал, - в режиме интерполяции не менее 4 Твыб/с на канал, - в режиме эквивалентной дискретизации не менее 4 Твыб/с на канал. Режимы интерполяции: линейная, sin(x)/x, sample&hold. Режимы прореживания данных: выборка, пиковый детектор, высокое разрешение, среднеквадратический детектор. Режим сегментированной развертки для снижения времени простоя до 300 нс. Система синхронизации: режимы синхронизации: по фронту, по импульсу, по длительности, ранту, по окну, по тайм-ауту, по интервалу, по крутизне сигнала, по шаблону, по состоянию, по заданной последовательности; опционально: UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRayI2C, SPI.. Джиттер синхронизации меньше 1 пс. Мин. обнаруживаемый импульс 100 пс. Чувствительность системы синхронизации во всей полосе пропускания не менее 0,1 дел. Интерфейсы: передняя панель: - входные каналы: соединители BNC (розетка), - дополнительный выход: соединитель SMA, - USB интерфейс (2 шт.): тип А, версия 2.0; задняя панель: - вход внешней синхронизации, BNC, - USB интерфейс (2 шт.): тип А, версия 2.0, - LAN интерфейс, RG-45 коннектор, - DVI-D коннектор для внешнего монитора, - GPIB интерфейс (General Purpose Interface Bus), - вход опорной частоты, BNC, - выход опорной частоты, BNC. Общие характеристики: Цветной сенсорный экран, не менее 10,4" TFT, не менее 1024 × 768 пикселей (XGA). Габариты, не более: 427мм × 249мм × 204мм. Вес от 5 кг до 10 кг. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина не менее 1.5 м - 1 шт. 4. Осциллографический пробник – 4 шт. Параметры: - полоса пропускания 500 МГц; - коэффициент деления 10:1; - входная емкость, 9,5 пФ; - входное сопротивление 10 Мом; - длина кабеля пробника от 100 см до 120 см; - максимальное напряжение 400 В; - диаметр наконечника 2 - 2.5 мм; - тип разъема: BNC. 5. Монтажный комплект для крепления оборудования в 19-ти дюймовую стойку в составе: - гайка квадратная M6х5 в кожухе, нержавеющая сталь - 4 шт., - винт М6х10, нержавеющая сталь - 4 шт., - шайба М6, нержавеющая сталь - 4 шт. | 1 | комплект |
| 15 | Измерительный пробник высокого напряжения | ПС-1 | М2 | В комплекте: 1. Измерительный пробник высокого напряжения – 1 шт. Измерительный пробник высокого напряжения должен обладать следующими характеристиками и свойствами: - полоса частот не менее 400 МГц; - резистивный делитель не менее 100:1; - входная емкость не менее 7,5 пФ; - входное напряжение не более 1000 В; - амплитудно-частотная характеристика – линейная. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 16 | Специальное программное обеспечение | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Специальное программное обеспечение на компакт-диске – 1 шт. Специальное программное обеспечение должно обладать следующими характеристиками и свойствами: Автоматизация испытаний в соответствии с ГОСТ 30804.4.3 – 2013 (IEC 61000-4-3:2006) и ГОСТ Р 51317.4.6-99 (IEC 61000-4-6-1996). Специальное программное обеспечение должно быть лицензированным. Иметь функционал: - сбор, запись, анализ, сохранение и отслеживание результатов измерения; - дистанционный контроль и управление оборудованием; - возможность введения пользовательских изменений; - адаптированный интерфейс на русском языке, получение отчетов/протоколов на русском языке; - графический интерфейс для аппаратного конфигурирования систем испытаний на электромагнитное воздействие; - дополнительное управление с помощью подсказок пользователю при подготовке и проведении испытаний (режим виртуального прибора); - готовый набор стандартизованных тестов для испытаний на электромагнитное воздействие; - режим мониторинга испытуемого устройства процессе проведения испытаний с сохранением данных; - наличие стандартизованных калибровок (кабель, ВЧ-тракт, система ЭМП/ЭМВ) с записью и последующей корректировкой тестирования; - импорт и экспорт калибровочных данных в форматах ASCII, EXCEL и вручную; - оперативно доступная справочная система; - возможность проведения графических групповых измерений в режиме on-line; - хранение данных и результатов в текстовом, табличном и графическом форматах; - отчеты и протоколы испытаний и измерений в форматах RTF, HTML, PDF; - совместимость с операционными системами Windows 10 (64-битная), Windows 8 (64-битная), Windows 7 (32-и 64-битная), Windows XP (только 32-битная) с пакетом SP3; - библиотеки предельных линий для международных стандартов продукции и корректирующих факторов (антенных преобразователей, пробников, эквивалентов сети и т.д.). 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 17 | 19 дюймовая стойка | ПС-1 ПС-6 | М1 М2 М17 | В комплекте: 1. 19 дюймовая стойка – 1 шт. 19 дюймовая стойка должна обладать следующими характеристиками и свойствами: Обеспечить размещение и коммутацию следующего оборудования: генератора сигналов (п.1), двух двухдиапазонных широкополосных усилителей мощности (п.2 и п.3), блока коммутации и управления (п.4), измерителя мощности двухканального (п.5), датчиков мощности (п.6), волоконно-оптических Ethernet Media конвертеров (п.7), осциллографа цифрового (п.14). Рама – разборная, материал - сталь, толщина 2 мм. Допустимая нагрузка - 800 кг. Габаритные размеры, не более 600х800х1610 мм., вес, от 70 кг до 80 кг. 2. Полка стационарная – 6 шт., материал – сталь, толщина 2 - 2.2 мм, допустимая нагрузка не менее 100 кг. 3. Боковые панели – 2 шт, съемные, толщина – 1.2 - 1.3 мм, материал – сталь. 4. Задняя панель – 1 шт, съемная, толщина – 1.2- 1.3 мм, материал – сталь. 5. Регулируемые ножки - 4 шт. 6. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина не менее 5 м. - 1 шт. 7. Блок розеток 16А, 250 В, крепление 19", размер 1U, 8 розеток, кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина не менее 1.8 м– 2 шт. | 1 | комплект |
| 18 | Устройство сетевого соединения/разъединения | ПС-1 | М2 | В комплекте: 1.Устройство сетевого соединения / разъединения - 1 шт. Устройство сетевого соединения / разъединения должно обладать следующими характеристиками и свойствами: Трехпроводная линия, 16A, L + N + PE, переключение на L + N 240 В. Трехпроводная линия, 16A, L + N + PE, 240В. Трехпроводная линия,16A, L + N + PE, переключение на L + N 240 В. Сеть электропитания 240 В. Максимальный ток 16A. Входные порты тип BNC 50 Ом. Частотный диапазон от 0,15 до 230 МГц. ВЧ рассеиваемая мощность не более 6 Вт. 2. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина не менее 1.5 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 19 | Комплект аттенюаторов | ПС-1 | М1 | В комплекте: 1. Аттенюатор - 2 шт. Аттенюатор должен обладать следующими характеристиками и свойствами: 1.1. Мощность не менее 150 Вт, ослабление не менее 6 дБ – 1 шт. 1.2. Аттенюатор, мощность не менее 50 Вт, ослабление не менее 20 дБ - 1 шт. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 2 шт. | 1 | комплект |
| 21 | Комплект соединитель-ных кабелей | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Кабель соединительный, тип разъема N–N, длина от 3 м до 5 м, 2 шт; 2. Кабель соединительный, тип разъема N–BNC, длина от 1,5 м до 2 м., 2 шт. | 1 | комплект |
| 24 | Закорачиваю-щий адаптер | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Закорачивающий адаптер – 1 шт. Закорачивающий адаптер должен обладать следующими характеристиками и свойствами: обеспечивать подключение к трем выходным портам устройства связи / развязки (п.18), длина не менее 3 м. 2. Документация на русском языке - 1 экз. | 1 | комплект |
| 25 | Адаптер согласования импедансов | ПС-1 | М1 М2 | В комплекте: 1. Адаптер согласования импедансов – 1 шт. Адаптер согласования импедансов должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Нагрузка в диапазоне 150–50 Ом. Ток не менее 100A. 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 26 | РЧ-кабель | ПС-1 | М2 | В комплекте: 1. РЧ-кабель – 1 шт. РЧ-кабель должен обладать следующими характеристиками и свойствами: - частотный диапазон от 9 кГц до 300 МГц; - длина не менее 5 м. | 1 | комплект |
| 27 | Антенная мачта для датчика поля | ПС-1 | М1 | В комплекте: 1. Антенная мачта – 1 шт. Антенная мачта должна обладать следующими характеристиками и свойствами: Позволять проводить крепление датчика поля, п.8. Вес не более 10 кг. Высота от 1.8 м до 2,5 м. Материал – полиамид. 2. Крепление датчика поля (биконический балун-зажим), материал - полиамид, размер 50х60 мм - 1 шт. 3. Подставка, размер длина от 0.9 до 1.0 м, ширина от 0.75 до 1.0 м, высота от 0.15 до 0.2 м., материал – полиамид. 4. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |

5.3.2. Требования к составу и техническим характеристикам оборудования подсистемы ПС-2 «Подсистемы испытаний на устойчивость к наносекундным импульсным помехам, микросекундным импульсным помехам большой энергии, магнитному полю промышленной частоты, провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания, колебательным затухающим помехам, кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц».

В состав ПС-2 должно входить следующее оборудование:

Таблица 10

| № | Объект закупки |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | № подсистемы | № модуля |  |  |  |
| 1 | Генератор универсальный | ПС-2 | М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 | В комплекте: 1. Генератор универсальный – 1 шт. Генератор универсальный должен обладать следующими характеристиками и свойствами: - обеспечивать проведение испытаний по стандартам ГОСТ 30804.4.4–2013, ГОСТ Р 51317.4.5–99 (ИГ МИП и комбинированный ИГ МИП), ГОСТ Р 50648–94, ГОСТ Р 50649–94, ГОСТ 30804.4.11–2013, IEC 61000-4-12, ГОСТ Р 51317.4.16–2000; - должен быть модульного типа и должен позволять устанавливать/извлекать из корпуса модули для каждого из видов испытаний (стандартов): ГОСТ 30804.4.4–2013, ГОСТ Р 51317.4.5–99 (ИГ МИП), ГОСТ Р 51317.4.5–99 (комбинированный ИГ МИП), ГОСТ 30804.4.11–2013, IEC 61000-4-12, ГОСТ Р 51317.4.16–2000, модуль автотрансформатора 5А; - должен иметь встроенное устройство связи/развязки (УСР) для линий электропитания, рассчитанное на частоты от постоянного тока до не менее чем 60 Гц и на токи потребления испытуемым техническим средством (ИТС) до не менее чем 16 А при напряжении до не менее чем 280 В для переменного тока и не менее 300 В для постоянного; - должен обеспечивать синхронизацию с питающим напряжением в диапазоне частот от не более 16 Гц до не менее 60 Гц в диапазоне фазовых значений 0 – 360°; - должен иметь жидкокристаллический цветной сенсорный дисплей с диагональю не менее 7”, позволяющий производить настройки и управлять запуском испытаний; - должен иметь кнопку включения с подсветкой и кнопку аварийного отключения грибкового типа на передней панели; - должен иметь разъем для подключения внешнего модуля электростатических разрядов; - должен иметь разъемы для подключения заземления на передней панели; - должен иметь интерфейсы: Ethernet для удаленного управления с персонального компьютера, RS-485 для управления внешними устройствами связи/развязки и генератором динамических изменений напряжения; - должен иметь средства контроля температуры и влажности; - должен иметь выходы для внешнего мониторинга сети питания ИТС, значений напряжения и тока микросекундных импульсов; - должен иметь выход для запуска осциллографа; - должен иметь вход для внешнего запуска; - иметь режимы триггера: автоматический, ручной, внешний. Характеристики генератора в части испытаний по ГОСТ 30804.4.4–2013 на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (НИП). Генератор НИП должен соответствовать требованиям последней ревизии международного стандарта IEC 61000-4-4. Диапазон выходных напряжений генератора НИП должен быть от не более 250 В до не менее чем 5100 В. Генератор НИП должен иметь возможность установки частоты следования импульсов в диапазоне от не более 1 кГц до не менее 1 МГц. Максимальное число импульсов в секунду при установленной амплитуде 5,1 кВ должно быть не менее 1000. Длительность пачки должна выбираться в диапазоне от не более 0,01 мс до не менее 30 мс. Время следования пачек должно выбираться в диапазоне от не более 1 мс до не менее 1000 мс. Полярность импульсов: положительная и отрицательная. Генератор НИП должен обеспечивать схемы подачи помех: L, N, PE, L+N, L+PE, N+PE, L+N+PE, прямая подача. Генератор НИП должен иметь функцию линейных изменений параметров воздействий: напряжение, частота, фаза синхронизации, длительность пачки. Характеристики генератора в части испытаний по ГОСТ Р 51317.4.5–99 на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (МИП). Генератор МИП в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5–99 должен являться комбинированным импульсным генератором (ИГ) МИП с параметрами импульсов 1/50 мкс, а также ИГ МИП с параметрами 6,5/700 мкс. Комбинированный ИГ МИП должен соответствовать требованиям последней ревизии международного стандарта IEC 61000-4-5 Ed.3. Диапазон выходных напряжений генератора МИП должен быть от не более 250 В до не менее чем 6600 В. Максимальная частота повторения импульсов должна быть не менее 60 импульсов в минуту. Полярность импульсов: положительная, отрицательная, попеременная. Комбинированный ИГ МИП со встроенным устройством связи/развязки должен обеспечивать схемы подачи помех: L-N, L-PE, N-PE. Также генератор должен иметь прямой выход для метода непосредственного ввода и подключения внешних устройств связи/развязки. Комбинированный ИГ МИП должен иметь функцию линейных изменений параметров воздействий: напряжение, полярность, фаза синхронизации. Комбинированный ИГ МИП должен иметь выход для подключения магнитной антенны для проведения испытаний в соответствии с ГОСТ Р 50649–94. Генератор должен иметь диапазон регулировки магнитного поля от не более 100 А/м до не менее 1500 А/м с шагом 1 А/м. Характеристики генератора в части испытаний по ГОСТ Р 50648–94 на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (МППЧ). Генератор должен иметь встроенный моторизованный автотрансформатор нагрузочным током не менее 5А. Генератор должен иметь выход для подключения магнитной антенны для проведения испытаний в соответствии с ГОСТ Р 50648–94. Генератор совместно с подключаемой внешней катушкой должен обеспечивать длительное (непрерывное) магнитное поле 50 Гц напряженностью до не менее 100 А/м. Характеристики генератора в части испытаний по ГОСТ 30804.4.11–2013 на устойчивость к динамическим изменениям напряжения (ДИН). Генератор должен обеспечивать прерывания напряжения согласно всех требований вышеуказанного стандарта в линиях электропитания с потреблением до не менее 16 А. Генератор должен пропускать пусковые токи значениями более 500 А. Время прерываний должно настраиваться в пределах от не более 50 мкс до не менее 30 с. Фазовый угол прерываний должен настраиваться относительно сети электропитания ИТС в переделах от 0 до 360º с погрешностью не более ±5 %. Диапазон частот при использовании автотрансформатора должен быть от не более 48 Гц до не менее 60 Гц. Генератор с помощью встроенного автотрансформатора должен обеспечивать провалы и плавные изменения напряжения в линиях электропитания с потреблением до не менее 5 А. Генератор совместно с внешним автотрансформатором (п.2) должен обеспечивать провалы и плавные изменения напряжения в линиях электропитания с потреблением до не менее 16 А. Характеристики генератора в части испытаний по IEC 61000-4-12 Ed.2 на устойчивость к одиночным колебательным затухающим помехам (КЗП). Диапазон выходных напряжений генератора одиночным КЗП должен быть от не более 250 В до не менее чем 6600 В. Диапазон выходных токов должен быть от не более 21 А до не менее чем 520 А. Частота колебаний должна быть 100 кГц. Выходной импеданс должен быть: 12 Ом и 30 Ом. Полярность помехи: положительная, отрицательная, попеременная. Генератор с помощью встроенного УСР должен обеспечивать ввод помех в линии электропитания в различных комбинациях схем связи. Характеристики генератора в части испытаний по ГОСТ Р 51317.4.16–2000 на устойчивость к помехам частотой от 0 до 150 кГц. Напряжение длительных (непрерывных) помех должно регулироваться в диапазоне от не более 0,1 В до не менее 30 В. Время включения помехи постоянного напряжения должно быть от не менее 1 мкс до не более 5 мкс. Генератор с помощью внешних принадлежностей (п.2 – 12) должен обеспечивать ввод длительных и кратковременных помех для всех степеней жесткости согласно стандарта ГОСТ Р 51317.4.16–2000. Генератор должен иметь габариты, не более (Д×Ш×В), мм: 520 × 450 × 360. Высота по типоразмеру 19” должна быть не более 8U. Вес генератора должен быть не более 39 кг. Электропитание генератора для собственных нужд должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 100 – 240 В частотой 50/60 Гц. Максимальная потребляемая генератором мощность должна быть менее 150 Вт. Диапазон температур эксплуатации генератора должен быть от не более 0 до не менее чем +35° C. 2. Компакт-диск с документацией на русском и английском языках - 1 шт. 3. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина не менее 3 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 2 | Автотрансфор-матор мото-ризованный | ПС-2 | М7 | В комплекте: 1. Автотрансформатор моторизованный – 1 шт. Автотрансформатор моторизованный должен обладать следующими характеристиками и свойствами: - управляться с универсального генератора и обеспечивать испытаний на ДИН; - максимальный ток на выходе должен быть не менее 16 А; - трансформатор должен обеспечивать испытания на плавные изменения напряжения в линиях электропитания с током не менее 16 А, в соответствии с ГОСТ 30804.4.11–2013; - иметь габариты, (Д×Ш×В), от 500 мм до 600 мм, от 550 мм до 600 мм, от 300 мм до 380 мм; - высота по типоразмеру 19” должна быть не более 4U; - вес генератора должен быть не более 16 кг. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина не менее 3 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 3 | Антенна магнитная с подставкой- штативом | ПС-2 | М5 М6 | В комплекте: 1. Антенна магнитная – 1 шт. Антенна магнитная должна обладать следующими характеристиками и свойствами: - должна обеспечивать проведения испытаний по ГОСТ Р 50648–94 (МЭК 61000-4-8) для длительного магнитного поля напряженностью не менее 100 А/м, а также по ГОСТ Р 50649–94 (МЭК 61000-4-9) и ГОСТ Р 50652 (IEK 61000-4-10) для максимального поля напряженностью не менее 1000 А/м; - должна быть одновитковой и иметь линейные размеры от 0.9 м х 0.9 м до 1 м × 1 м. 2. Подставка-штатив, позволяющая вращать антенну в трех плоскостях, размер длина от 0.9 до 1.0 м, ширина от 0.9 до 1.0 м, высота от 0.2 до 0.3 м, вес, не более 15 кг- 1 шт. 3. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 4. Методика поверки - 1 шт. | 1 | комплект |
| 4 | Емкостные клещи | ПС-2 | М3 | В комплекте: 1. Емкостные клещи – 1 шт. Емкостные клещи должны обеспечивать ввод помехи согласно требованиям ГОСТ 30804.4.4–2013. Клещи должны иметь конструкцию в соответствии с IEC 61000-4-4 Ed.3, иметь в составе калибровочную пластину для обеспечения проверки и калибровки емкостных клещей в соответствии с последней редакцией IEC 61000-4-4. 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 5 | Устройства связи и развязки | ПС-2 | М3 М4 | В комплекте: 1. Устройства связи– 1 шт. 2. Устройства развязки – 3 шт. Устройства должны обеспечивать подачу МИП в неэкранированные двухпроводные несимметричные линии в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5–99. Максимальное напряжение в линии, на которое рассчитаны устройства, должно быть не менее 24 В, при использование высокочастотного модуля развязки – не менее 15 В. Максимальный ток в линии, на который рассчитаны устройства, должен быть не менее 5 А. Максимальное напряжение МИП, на которое рассчитаны устройства, должно быть не менее 6 кВ. Устройства должны соответствовать требованиями последней редакции стандарта IEC 61000-4-5. Размер каждого из модулей не должен превышать (Д×Ш×В), мм: 120 × 80 × 80. 3. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 4. Кабель для подключения к генератору, длина не менее 0.8 м – 4 шт. | 1 | комплект |
| 6 | Устройство непосредствен-ного ввода помехи | ПС-2 | М4 | В комплекте: 1. Устройство непосредственного ввода помехи – 1 шт. Устройство должно обеспечивать непосредственный ввод МИП в испытуемые линии по ГОСТ Р 51317.4.5 (IEK 61000-4-5). Максимальное напряжение должно быть не менее 6 кВ. 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 7 | Устройство для проверки пусковых токов ДИН | ПС-2 | М7 М8 | В комплекте: 1. Устройство для проверки пусковых токов ДИН – 1 шт. Устройство должно обеспечивать проверку пусковых токов ДИН. Конструкция устройства должна соответствовать приложению А стандарта ГОСТ 30804.4.11–2013. 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 8 | Резистор безиндуктив-ный | ПС-2 | М9 | В комплекте: 1. Резистор безиндуктивный – 1 шт. Резистор должен иметь номинал 100 Ом и обеспечивать проверку переходных характеристик изменения напряжения на выходе универсального генератора. Максимальная мощность резистора должна быть не менее 1 кВт. Резистор должен иметь габариты, не более (Д×Ш×В), мм: 650 × 80 × 120. Вес резистора должен быть не более 3,8 кг. 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 9 | Нагрузочный резистор | ПС-2 | М3 | В комплекте: 1. Нагрузочный резистор 50 Ом – 1 шт. Нагрузочный резистор должен обеспечивать проверку универсального генератора на соответствие требованиям ГОСТ 30804.4.4–2013 (IEK 61000-4-4) для всех испытательных напряжений. Входной разъем должен быть аналогичен выходному разъему НИП универсального генератора для подключения емкостных клещей. Нагрузка должна иметь на выходе разъем BNC(f). 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 10 | Нагрузочный резистор | ПС-2 | М3 | В комплекте: 1. Нагрузочный резистор 1000 Ом – 1 шт. Нагрузочный резистор 1000 Ом должен обеспечивать проверку универсального генератора на соответствие требованиям ГОСТ 30804.4.4–2013 (IEК 61000-4-4) для всех испытательных напряжений. Входной разъем должен быть аналогичен выходному разъему НИП универсального генератора для подключения емкостных клещей. Нагрузка должна иметь на выходе разъем BNC(f). 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 11 | Адаптер подключения нагрузок | ПС-2 | М3 | В комплекте: 1. Адаптер – 1 шт. Адаптер должен обеспечивать подключение нагрузок 50 Ом и 1 кОм к встроенному в универсальный генератор УСР для обеспечения проверки характеристик НИП. 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | Комплект |
| 12 | Пластина калибровочная | ПС-2 | М3 | Пластина должна обеспечивать проверку и калибровку емкостных клещей в соответствии с последней редакцией IEC 61000-4-4. | 1 | Комплект |

5.3.3. Требования к составу и техническим характеристикам оборудования подсистемы ПС-3 «Подсистема испытаний на устойчивость к электростатическим разрядам».

В состав ПС-3 должно входить следующее оборудование:

Таблица 11

| № п/п | Объект закупки |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | № подсистемы | № модуля |  |  |  |
| 1 | Генератор электростатического разряда | ПС-3 | М10 | В комплекте: 1. Генератор электростатического разряда – 1 шт. Генератор электростатических разрядов (ЭСР) должен обеспечивать проведение испытаний по стандарту ГОСТ 30804.4.2-2013, а также MIL-STD-461G (раздел CS118) и RTCA/DO-160G (раздел 25). Генератор должен иметь в комплекте сменный модуль со следующими параметрами: - диапазон регулировки выходных напряжений контактного разряда должен быть от не более ±0,2 кВ до не менее ±10 кВ; - диапазон регулировки выходных напряжений воздушного разряда должен быть от не более ±0,2 кВ до не менее ±16 кВ; - время нарастания импульса тока контактного разряда должно быть в диапазоне от 0,7 до 1 нс; - параметры разрядной цепи должны быть 150 пФ/330 Ом; - характеристики и параметры генератора при использовании данного модуля должны соответствовать пункту 6.2 стандарта IEC 61000-4-2. Генератор должен иметь возможность подключения дополнительных модулей с максимальным выходным напряжением разряда до не менее ±30 кВ. Генератор должен иметь жидкокристаллический дисплей с подсветкой и клавишами выбора параметров. Шаг настройки выходного напряжения должен быть не более 0,1 кВ. Диапазон настройки временного интервала между импульсами в автоматическом режиме должен быть от не более 0,055 до не менее 99 секунд. Генератор должен иметь возможность как ручного так и автоматического запуска. Генератор должен иметь счетчик импульсов, обеспечивать выбор полярности с помощью клавиш, а также иметь функцию линейного изменения выходного уровня при установке начального и конечного значения, а также функцию автоматического изменения полярности. Генератор должен иметь разъем 4 мм для подключения кабеля заземления. Генератор должен иметь возможность работы при питании как от сети электропитания переменного тока напряжением 220 В через блок питания, так и от аккумуляторных батарей типа АА, размещаемых в корпусе генератора. Вес генератора с разрядным модулем и полным комплектом аккумуляторных батарей не должен превышать 1,05 кг. Размеры разрядного модуля не должны превышать, мм: 120×60. Диапазон рабочих температур генератора, в котором гарантируются параметры генератора должен быть от +15 °C до не менее +35 °C. 2. Разрядный модуль 150 пФ 330 Ом - 1 шт. 3. Пластиковый кейс для переноски, размер длина от 50 см до 60 см, ширина от 30 см до 36 см - 1шт. 4. Разрядные наконечники для контактного и воздушного разрядов - 2 шт. 5. Кабель заземления, длина не менее 3 м - 1 шт. 6. Зажим типа «крокодил» - 2 шт. 7. Зарядное устройство 100-240 В, 50/60 Гц - 1 шт. 8. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. Генератор должен быть аттестован в качестве испытательного оборудования. | 1 | комплект |
| 2 | Вертикальная плоскость связи | ПС-3 | М10 | В комплекте: 1. Вертикальная плоскость связи – 1 шт. Вертикальная плоскость связи (пластина) должна обеспечивать подачу ЭСР на ИТС согласно ГОСТ 30804.4.2-2013. Пластина должна иметь кабель заземления длиной 2 м для стекания разряда с двумя резисторами номиналом 470 кОм. Габаритные размеры: 0.5х0.5 м. Материал – сталь, толщина 0.65 мм. 2. Кабель заземления, длина не менее 2 м - 1 шт. 3. Резистор тип МЛТ, 470 кОм±5%, 5 Вт, - 2 шт. | 1 | комплект |

5.3.4. Требования к составу и техническим характеристикам оборудования подсистемы ПС-4 «Подсистема испытаний на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям, к колебаниям напряжения электропитания, к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока измерения эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), измерения эмиссии при ограничении изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения»

В состав ПС-4 должно входить следующее оборудование и программное обеспечение:

Таблица 12

| № | Объект закупки |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | № подсистемы | № модуля |  |  |  |
| 1 | Измеритель гармоник и фликера | ПС-4 | М11 М12 М13 М14 М15 | В комплекте: 1. Измеритель гармоник и фликера – 1 шт. Измеритель должен соответствовать требованиям последней ревизии стандарта IEC 61000-4-15 и обеспечивать испытания по ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013 в части измерений гармоник, колебаний напряжения и фликера. Измеритель должен иметь встроенный усилитель и импеданс фликера. Максимальный измеряемый ток в линии 220 В 50 Гц должен быть не менее 16 А. Измеритель должен иметь габариты, (Д×Ш×В), от 450 мм до 520 мм, от 400 мм до 450 мм, от 150 мм до 180 мм. Высота по типоразмеру 19” должна быть не более 4U. Вес измерителя должен быть не более 25 кг. Измеритель должен иметь возможность расширения до трех фаз с помощью внешнего блока, а также возможность программного расширения для проведения испытаний по ГОСТ 30804.4.13-2013, ГОСТ Р 513417.4.14–2000 и ГОСТ Р 513417.4.17–2000. 2. Адаптер USB-RS232, размер длина от 40 мм до 50 мм, ширина от 50 мм до 70 мм, высота от 20 мм до 40 мм – 1 шт. 3. Компакт-диск с программным обеспечением для автоматизации измерений по вышеуказанным стандартам и обработки результатов - 1 шт. 4. Кабель электропитания с вилкой типа SCHUKO для подключения к сети - 1 шт. 5. Компакт-диск с эксплуатационной документацией на русском и английском языках – 1 шт. Измеритель должен являться средством измерений утвержденного типа и иметь свидетельство о поверке. | 1 | комплект |
| 2 | Программное обеспечение | ПС-4 | М11 М12 М13 | В комплекте: 1. Программное обеспечение – 1 шт. (на компакт-диске). Программное обеспечение должно обладать следующими характеристиками и свойствами: - расширять возможности измерителя гармоник для проведения испытаний по стандартам ГОСТ 30804.4.13-2013, ГОСТ Р 513417.4.14–2000 и ГОСТ Р 513417.4.17–2000 для всех степеней жесткости (максимальный ток в линиях питания ИТС должен быть не менее 16 А). 2. Компакт-диск с эксплуатационной документацией на русском и английском языках – 1 шт. | 1 | Комплект |

5.3.5. Требования к составу и техническим характеристикам оборудования подсистемы ПС-5 «Подсистема испытаний на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения»

В состав ПС-5 должно входить следующее оборудование и программное обеспечение:

Таблица 13

| № | Объект закупки |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | № подсистемы | № модуля |  |  |  |
| 1 | Программиру-емый источник питания | ПС-5 | М16 | В комплекте: 1. Программируемый источник питания – 1 шт. Источник питания должен обеспечивать различные вариации напряжений и частот на выходе. Диапазон входных напряжений должен быть от не более 90 В до не менее 264 В. Диапазон входных частот должен быть от не более 47 Гц до не менее 63 Гц. Выходные параметры электропитания должны выбираться: 230 В / 50 Гц; 115 В / 60 Гц; 115 В / 400 Гц; 230 В / 16,7 Гц. Источник питания должен иметь индикацию текущего состояния выходных параметров. Номинальный максимальный выходной ток должен быть не менее 16А. Номинальная выходная мощность источника должна быть не менее 3 кВт. Погрешность установки выходного переменного напряжения должна быть не более 2 %. Уровень гармонических искажений на 1 кВт нагрузке должен быть менее 1%. Диапазон температур эксплуатации генератора должен быть от 0° C до не менее чем +45° C. 2. Конвертор интерфейсов RS485-RS232, размер, (ДхШхВ) от 40 мм до 50 мм, от 50 мм до 70 мм, от 25 мм до 35 мм - 1 шт. 3. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 4. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина не менее 1.5 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 2 | Программное обеспечение | ПС-5 | М16 | В комплекте: 1. Программное обеспечение – 1 шт. (на компакт-диске). Программное обеспечение должно расширять возможности настроек программируемого источника питания. Программное обеспечение должно позволять устанавливать на выходе источника питания переменное напряжение в диапазоне значений от не более 50 В до не менее 250 В и постоянное напряжение от не более 10 В до не менее 350 В. Программное обеспечение должно позволять проводить испытания согласно требований ГОСТ Р 51317.4.28–2000. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. Программируемый источник питания и программное обеспечение в комплексе должны быть аттестованы в качестве испытательного оборудования. | 1 | комплект |

5.3.6. Требования к составу и техническим характеристикам оборудования подсистемы ПС-6 «Измерение излучаемых и кондуктивных радиопомех».

В состав подсистемы ПС-6 должно входить следующее оборудование и программное обеспечение:

Таблица 14

| № |  | Объект закупки |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование оборудования | № подсистемы | № модуля |  |  |  |
| 1 | Измерительный приемник |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Измерительный приемник – 1 шт. Измерительный приемник должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Диапазон частот: от 10Гц до 7 ГГц. Номинальное значение частоты опорного кварцевого генератора не более 10 МГц. Пределы допускаемой основной относительной погрешности частоты опорного генератора, не более ±1 × 10-6. Разрешение частотомера, не более 0,001 Гц. Диапазон полос обзора: от 10 Гц до полного диапазона частот. Пределы допускаемой относительной погрешности установки полосы обзора не более ±0,1 %. Режимы сканирования приемника – частотное. Уровень фазовых шумов относительно уровня несущей на несущей частоте 500 МГц, при отстройке от несущей, не более: 100 Гц минус 84 дБ/Гц, 1 кГц минус 101 дБ/Гц, 10 кГц минус 106 дБ/Гц, 100 кГц минус 115 дБ/Гц, 1 МГц минус 134 дБ/Гц. Диапазон перестройки фильтров полосы пропускания промежуточной частоты (ПЧ), RВW: от 10 Гц до 10 МГц (с шагом 1-2-3-5), 20 МГц, 28 МГц и 40 ГГц в нулевой полосе обзора; 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц - фильтры электромагнитной совместимости (ЭМС) 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц от 10 Гц до 300 кГц (с шагом 1-2-3-5) - фильтры БПФ (быстрое преобразование Фурье). Пределы допускаемой относительной погрешности установки ширины полос пропускания ПЧ по уровню минус 3 дБ не более ±3%. Пределы допускаемой относительной погрешности установки ширины полос пропускания ПЧ по уровню минус 6 дБ (фильтры ЭМС) не более ±3%. Коэффициент прямоугольности фильтров полосы пропускания (по уровням минус 60 дБ и минус 3 дБ), не более: 5:1. Коэффициент прямоугольности фильтров ЭМС (по уровням минус 60 дБ и минус 6 дБ), не более 4:1. Диапазон перестройки полос видеофильтра от 1 Гц до 10 МГц (с шагом 1-2-3-5), 20 МГц, 28 МГц, 40 МГц. Аппаратное обеспечение для сканирования во временной области и анализа в реальном масштабе времени. Прецизионный высокостабильный опорный термостатированный кварцевый генератор. Следящий генератор от 100 кГц до 7 ГГц. 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. 3. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина не менее 1.5 м - 1 шт. | 1 | комплект |
| 2 | Биконическая антенна |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Биконическая антенна – 1 шт. Биконическая антенна должна обладать следующими характеристиками и свойствами: Диапазон рабочих частот: от 30 МГц до 300 МГц. Диапазон изменения коэффициента калибровки: от 6 до 22 дБ (1/м). Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента калибровки: не более ±2,0 дБ. КСВН входа (выше 100 МГц): не более 2,0. Габаритные размеры (ширина×высота×длина): от 450 мм до 550 мм, от 700 мм до 780 мм, от 1200 мм до 1380 мм. Масса, не более (без аксессуаров): 3,0 кг. Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, от минус 40° С до плюс 50° С. 2. Согласующий трансформатор с выходным коаксиальным разъемом, входное сопротивление 50 Ом, размер длина от 40 мм до 50 мм, ширина от 60 мм до 70 мм - 1 шт. 3. Штатив, масса не более 10 кг., высота от 170 см до 190 см. – 1 шт. | 1 | комплект |
| 3 | Логопериодичеcкая антенна |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Логопериодичеcкая антенна – 1 шт. Логопериодичеcкая антенна должна обладать следующими характеристиками и свойствами: Диапазон рабочих частот: от 200 МГц до 1300 МГц. Диапазон изменения коэффициента калибровки: от 5 до 30 дБ (1/м). Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента калибровки: не более ±2,0 дБ. КСВН входа: не более 2,0. Габаритные размеры не более (длина×ширина×высота), мм от 650 мм до 710 мм, от 60 мм до 80 мм, от 700 мм до 800 мм. Масса, не более: 2,0 кг. Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, от минус 40° С до +50° С. 2. Крепежный механизм - 2 шт. 3. Штатив, масса не более 10 кг., высота от 170 до 190 см. – 1 шт. | 1 | комплект |
| 4 | Двухпроводный V-образный эквивалент сети питания |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Двухпроводный V-образный эквивалент сети питания – 1 шт. Двухпроводный V-образный эквивалент сети питания должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Диапазон частот: от 9 кГц до 30 МГц. Напряжение переменного тока (АС): от 0 до 240 В, 50/60 Гц. Напряжение постоянного тока (DC): от 0 до 50 В. Ток (непрерывный): 16 А (макс.). Выход: N (гнездо), 50 Ом. Вход дистанционного управления: 25-контактный разъем D-Sub (гнездо). Дополнительное питание DC: от 10 В до 18 В, 250 мА. Габариты (ШхВхГ): от 200 мм до 230 мм, от 120 мм до 150 мм, от 300 мм до 450 мм. Вес не более 5,5 кг. 2. Кабель питания от сети 220 В с вилкой типа SCHUKO, длина не менее 1.5 м - 1 шт. 3. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 5 | Трехкоординат-ная рамочная антенна |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Трехкоординатная рамочная антенна – 1 шт. Трехкоординатная рамочная антенна должна обладать следующими характеристиками и свойствами: Проведение испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ CISPR 15-2014. Частотный диапазон от 9 кГц до 100 МГц. Высота: от 2.2 м до 2,55 м. Ширина: от 1.9 м до 2,10 м. Диаметр 2 - 2.05 метра. Ослабление выбранного тракта в диапазоне от 9кГц-30 МГц, менее 0,5 дБ. 2. Трансформатор тока: прецизионный тороидальный трансформатор - 1 шт. 3. Адаптер крепления к мачте - 1 шт. 4. Антенная мачта-тренога - 1 шт. 5.Адаптер антенный - 1 шт. | 1 | комплект |
| 6 | Специальное программное обеспечение |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Специальное программное обеспечение – 1 шт. (на компакт-диске). Должно обладать следующими характеристиками и свойствами: Должно обеспечить автоматизацию измерений путем дистанционного управления антенной мачтой модели 2175, а также поворотным столом модели 2089, установленных внутри РБК «FACT™ 10-4.0 Standard» Центра проектирования инноваций (ЦПИ) АУ "Технопарк- Мордовия, через контроллер модели EMCenter, производства компании ETS-Lindgren. Автоматизация проведения измерений помехоэмиссии (ЭМП – электромагнитных помех). Должно позволять проводить испытания на ЭМП в автоматическом и ручном режимах. Позволять выполнять сбор, запись, анализ, сохранение и отслеживание результатов измерения и осуществлять дистанционный контроль и управление измерительным оборудованием (измерительный приемник, измерительные антенны). Должно допускать возможность введения пользовательских изменений. Иметь русифицированный интерфейс. Иметь возможность получения отчетов/протоколов на русском языке. Графический интерфейс для аппаратного конфигурирования систем измерения ЭМП. Дополнительное управление с помощью подсказок пользователю при подготовке и проведении испытаний (режим виртуаль-ного прибора). Должно иметь готовый набор стандартизованных тестов ЭМП. Должно иметь режим мониторинга испытуемого устройства в процессе проведения испытаний с сохранением данных. Стандартизованные калибровки (кабель, ВЧ-тракт, система ЭМП) с записью и последующей корректировкой тестирования. Импорт и экспорт калибровочных данных в форматах ASCII, EXCEL и вручную. Оперативно доступная справочная система. Возможность проведения графических групповых измерений в режиме on-line. Хранение данных и результатов в текстовом, табличном и графическом форматах. Отчеты и протоколы испытаний и измерений в форматах RTF, HTML, PDF. Должно быть совместимым с операционными системами Windows 10 (64-битная), Windows 8 (64-битная), Windows 7 (32-и 64-битная), Windows XP (только 32-битная) с пакетом SP3. Должно позволять автоматизировать процедуры измерение напряжения, мощности и напряженности поля помех. Должно иметь библиотеки предельных линий для различных международных стандартов продукции и корректирующих факторов (антенных преобразователей, пробников, эквивалентов сети и т.д.). 2. Компакт-диск с документацией на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 7 | Измерительные кабели |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Жесткие кабели с минимальным затуханием и проходной мощностью не менее 600 Вт от 9 кГц до 250 МГц, не менее 190 Вт до 1 ГГц, не менее 150 Вт до 3 ГГц, не менее 90 Вт до 6 ГГц.: - кабель длина не менее 20 метров, до 6 ГГц, разъемы типа N/N; - кабель длина не менее 16 метров, до 6 ГГц, разъемы типа N/N; - кабель длина не менее 5 метров, до 6 ГГц, разъемы типа N/N. 2. Гибкий кабель с минимальным затуханием от люка до приемной антенны на мачте от 1 до 4 метров: - кабель длина не менее 10 метров, с частотой до 6 ГГц, разъем типа N/N. Кабель должен быть оснащен ферритовыми кольцами по всей длине через 15-20 см для уменьшения переотражений. 3. Переход коаксиальный, 3,5 мм N-типа, 3 шт. Кабели должны быть проложены под фальшполом в радиобезэховой камере FACT™ 10-4.0 Standard. | 1 | комплект |
| 8 | Эквивалент линейной люминесцентной лампы |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Эквивалент линейной люминесцентной лампы – 1 шт. Эквивалент линейной люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 15 мм. В комплект поставки должны входить узлы, позволяющие собрать один из эквивалентов ламп с цоколем G5 и мощностью либо 4, 6, 8, 13 Вт (с номинальными размерами 150*15, 225*15, 300*15, 525*15 мм соответственно). | 1 | комплект |
| 9 | Эквивалент линейной люминесцентной лампы |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Эквивалент линейной люминесцентной лампы – 1 шт. Эквивалент линейной люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 20 мм. В комплект поставки должны входить узлы , позволяющие собрать один из эквивалентов ламп с цоколем G13 и мощностью либо 18, 36, 40 Вт (с номинальными размерами 600*25, 1050*25, 1200*25 мм соответственно). | 1 | комплект |
| 10 | Эквивалент линейной люминесцентной лампы |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Эквивалент линейной люминесцентной лампы – 1 шт. Эквивалент линейной люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 28 мм. В комплект поставки должны входить узлы, позволяющие собрать один из эквивалентов ламп с цоколем G13 и мощностью либо 20, 40, 80 Вт (с номинальными размерами 600*32/38, 1200*32/38, 1500*38 мм соответственно). | 1 | комплект |
| 11 | Эквивалент линейной люминесцентной лампы |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Эквивалент линейной люминесцентной лампы – 1 шт. Эквивалент линейной люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 32 мм. В комплект поставки должны входить узлы, позволяющие собрать один из эквивалентов ламп с цоколем G13 и мощностью либо 20, 40, 80 Вт (с номинальными размерами 600*32/38, 1200*32/38, 1500*38 мм соответственно). | 1 | комплект |
| 12 | Эквивалент одноцокольной люминесцентной лампы |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Эквивалент одноцокольной люминесцентной лампы – 1 шт. Эквивалент одноцокольной люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 15 мм. В комплект поставки должны входить узлы, позволяющие собрать один из эквивалентов ламп с цоколем 2G11 и мощностью либо 18, 24/27, 36/39, 40/55 Вт (с номинальными размерами 225*40*20, 320*40*20, 415*40*20, 535*40*20 мм соответственно). | 1 | комплект |
| 13 | Эквивалент одноцокольной двухтрубчатой люминесцентной лампы |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Эквивалент одноцокольной двухтрубчатой люминесцентной лампы – 1 шт. Эквивалент одноцокольной двухтрубчатой люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 12 мм. В комплект поставки должны входить узлы, позволяющие собрать один из эквивалентов ламп с цоколем G23 и мощностью либо 5, 7, 9, 11, 13 Вт (с номинальными размерами 85*28*13, 115*28*13, 145*28*13, 215*28*13, 170*28*13 мм соответственно). | 1 | комплект |
| 14 | Эквивалент одноцокольной четырехтрубчатой люминесцентной лампы |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Эквивалент одноцокольной четырехтрубчатой люминесцентной лампы– 1 шт. Эквивалент одноцокольной четырехтрубчатой люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 12 мм. В комплект поставки должны входить узлы, позволяющие собрать один из эквивалентов ламп с цоколем G24d и мощностью либо 10, 13, 18, 26 Вт (с номинальными размерами 95*28*28, 130*28*28, 150*28*28, 170*28*28 мм соответственно). | 1 | комплект |
| 15 | Симметрирующий трансформа-тор |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Симметрирующий трансформатор – 1 шт. Симметрирующий трансформатор должен обладать следующими характеристиками и свойствами: Рабочий частотный диапазон от 150 кГц до 1605 кГц. Выходное полное сопротивление трансформатора, нагруженного со стороны входа на 50 Ом, должно быть не более 150 Ом ±10% с фазовым углом не более 10°. Трансформатор должен иметь равномерный коэффициент трансформации с допуском не более 0,5 дБ. 2. Коаксиальный кабель, длина не менее 1 м – 4 шт. 3. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 16 | Металлический конус |  | ПС-6 | М17 | В комплекте: 1. Металлический конус – 1 шт. Металлический конус должен использоваться для люминесцентных ламп с встроенным балластным сопротивлением. Размеры конуса должны соответствовать рисунку 7 ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования». 2. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 17 | Диэлектричес-кий стол |  | ПС-3 ПС-6 | М10 М17 | В комплекте: 1. Диэлектрический стол для испытаний, длина от 1.92 м до 2.08 м, ширина от 0.92 м до 1.08 м, высота от 0.72 м до 0,88 м, максимальная нагрузка на стол не менее 200 кг. Покрытие стола не должно содержать лаки, краски, клей на основе окислов металлов. Конструкция стола не должна содержать металлические элементы, в том числе, соединительные и крепежные - 1 шт. 2. Диэлектрический стол для испытаний, длина от 1.92 м до 2.08 м, ширина от 0.92 м до 1.08 м, высота от 0.72 м до 0,88 м, максимальная нагрузка на стол не менее 200 кг. Покрытие стола не должно содержать лаки, краски, клей на основе окислов металлов. Конструкция стола не должна содержать металлические элементы, в том числе, соединительные и крепежные - 1 шт. Ножки стола должны быть оснащены колесами или роллерами из диэлектрика с максимальной нагрузкой не менее 200 кг. Диэлектрические столы должны быть предназначены для проведения измерений помехоэмиссии по ГОСТ CISPR 15-2014, а также проведения испытаний на помехоустойчивость в соответствии с ГОСТ 30804.4.2-2013 3. Диэлектрический стул. Конструкция стульев не должна содержать металлические элементы, в том числе, соединительные и крепежные. Покрытие стола не должно содержать лаки, краски, клей на основе окислов металлов - 2 шт. 4. Документация на русском языке - 1 шт. | 1 | комплект |
| 18 | Диэлектрическая подставка |  | ПС-2 ПС-3 ПС-6 | М3 М10 М17 | В комплекте: 1. Деревянная подставка высотой от 0,08 м до 1,02 м, длина и ширина от 0,98 м до 1,02 м. Покрытие подставки не должно содержать лаки, краски и клей на основе окислов металлов - 1 шт. 2. Деревянная подставка, высотой от 0,039 м до 0, 041 м, длиной от 0,98 м до 1,02 м и шириной от 0,48 м до 0,52 м. Покрытие подставки не должно содержать лаки, краски и клей на основе окислов металлов – 1шт. 3. Изолирующая пластина – изоляционная опора из текстолита, толщиной от 0,48 мм до 0,52 мм, длиной от 1,38 м до 1,42 м, шириной от 0,58 м до 0,62 м - 1шт. 4. Изоляционная подставка толщиной от 0,09 м до 0,11 м, длиной от 0,98 м до 1,02 м, шириной от 0,049 м до 0,51 м - 1шт. | 1 | комплект |
| 19 | Металлический лист |  | ПС-2 ПС-3 ПС-6 | М3 М10 М17 | В комплекте: 1. Металлический лист, материал – сталь – 1 шт. Металлический лист должен обладать следующими характеристиками и свойствами: - длина от 1,58 м до 1,62 м, ширина от 0,78 м до 0,82 м, толщина от 0,9 мм до 1,1 мм. Металлический лист должен быть оборудован клеммами для заземления. 2. Металлический лист, материал – сталь – 1 шт. Металлический лист должен обладать следующими характеристиками и свойствами: - длина от 1,98 м до 2,02 м, ширина от 0,28 м до 0,32 м, толщина от 0,9 мм до 1,1 мм. Металлический лист должен быть оборудован клеммами для заземления. 3. Металлический лист, материал – сталь – 1 шт. Металлический лист должен обладать следующими характеристиками и свойствами: - длина от 0,98 м до 1,02 м, ширина от 0,98 м до 1,02 м, толщина от 0,9 мм до 1,1 мм. Металлический лист должен быть оборудован клеммами для заземления. | 1 | комплект |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Техническому задание

Перечень стандартов

в соответствии с которыми создается МССИИ ЭМС

ЦПИ АУ "Технопарк- Мордовия"

- ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 (СИСПР 16-1-1:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех»

- ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16-1-2:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам».

- ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 (СИСПР 16-1-3:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех».

- ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ 30804.4.3 - 2013 (IEC 61000-4-3:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»

- ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC 61000-4-5-95) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 51317.4.6-99 (IEC 61000-4-6-1996) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 50648-94 (IEC 61000-4-8-93) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 50649 (IEC 61000-4-9-93) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний

- ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 51318.11-2006 (CISPR 11:2004). «Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений».

- ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений».

- ГОСТ CISPR 15-2014 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования

- ГОСТ 30805.22-2013 (СISPR 22:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»

- ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»

- ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Техническому заданию

Календарный план поставки, монтажа, пуско-наладочных работ, подготовки специалистов и гарантийного обслуживания оборудования

МССИИ ЭМС АУ "Технопарк - Мордовия"

| № | Наименование оборудования, поставляемого в рамках этапа | № модуля, в соотв. с техническим заданием | Сроки выполнения работ |  |  |  |  | Срок гарантии1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поставка | Монтаж |  | Пуско-наладка | Подготовка специалистов |  |
| 1 | Первый этап поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС-1 «Подсистема испытаний на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю и к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Двухдиапазонный широкополосный усилитель мощности, диапазон частот от 9 кГц до 1 ГГц | М1 М2 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017- Май 2018 |
| 1.2 | Двухдиапазонный широкополосный усилитель мощности, диапазон частот от 800 МГц до 3 ГГц | М1 М2 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017- Май 2018 |
| 1.3 | Блок коммутации и управления генератором сигналов и усилителями мощности с модулем коммутации ВЧ-сигналов, от 9 кГц до 6 ГГц | М1 М2 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017- Май 2018 |
| 1.4 | Измеритель мощности двухканальный, от 9 кГц до 6 ГГц | М1 М2 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017- Май 2020 |
| 1.5 | Датчик мощности, частотный диапазон от 9 кГц до 6 ГГц, 2шт. | М1 М2 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017- Май 2020 |
| 1.6 | Волоконно-оптический Ethernet Media конвертер с адаптером питания | М1 М2 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017- Май 2018 |
| 1.7 | Ноутбук, 3 шт. | М1 М2 М17 | Июнь 2017 | - |  | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.8 | Осциллограф цифровой, 4 канала, полоса пропускания 2 ГГц, с опцией логического анализатора и съемным жестким диском | М1 М2 | Июнь 2017 | - |  | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017- Май 2020 |
| 1.9 | Измерительный пробник высокого напряжения | М1 М2 | Июнь 2017 | - |  | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.10 | Специальное программное обеспечение для автоматизации испытаний в соответствии с IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-6 | М1 М2 | Июнь 2017 | - |  | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.11 | 19 дюймовая стойка для монтажа оборудования подсистемы | М1 М2 М17 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.12 | Устройство сетевого соединения/разъединения | М2 | Июнь 2017 | - |  | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.13 | Комплект аттенюаторов | М1 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.14 | Комплект соединительных кабелей | М1 М2 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.15 | Закорачивающий адаптер для трех выходных портов устройства связи / развязки | М1 М2 | Июнь 2017 | - |  | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.16 | Адаптер согласования импедансов | М1 М2 | Июнь 2017 | - |  | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.17 | РЧ-кабель для испытаний на устойчивость по кондуктивным помехам | М2 | Июнь 2017 | - |  | Июнь 2017 | Июнь 2017 | Июнь 2017 – Май 2018 |
| 1.18 | Антенная мачта для датчика поля, с крепежом | М1 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017 – Май 2018 |
| ПС-6 «Измерение излучаемых и кондуктивных радиопомех» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Измерительный приемник от 10 Гц до 7 ГГц | М17 | Июнь 2017 | Июнь 2017 |  |  |  | Июнь 2017- Май 2020 |
| 2 | Второй этап поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС-1 «Подсистема испытаний на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю и к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Генератор сигналов, диапазон от 9 кГц до 6 ГГц | М1 М2 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 |  |  |  | Сентябрь 2017 – Август 2020 |
| 2.2 | Датчик поля, частотный диапазон 5 кГц-9,25 ГГц | М1 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 |  |  |  | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.3 | Логопериодическая антенна, диапазон частот 80 МГц – 3 ГГц с треногой | М1 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 |  |  |  | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.4 | Токовый пробник, диапазон частот от 20 Гц до 100 МГц | М2 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.5 | Электромагнитные клещи для ввода помех в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.6-99 (IEC 61000-4-6-1996) с калибровочным набором | М2 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.6 | Развязывающие клещи для испытаний | М2 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| ПС-2 «Подсистема испытаний на устойчивость к наносекундным импульсным помехам, микросекундным импульсным помехам большой энергии, магнитному полю промышленной частоты, провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания, колебательным затухающим помехам, кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Генератор универсальный для проведение испытаний по стандартам ГОСТ 30804.4.4–2013, ГОСТ Р 51317.4.5–99 (ИГ МИП и комбинированный ИГ МИП), ГОСТ Р 50648–94, ГОСТ Р 50649–94, ГОСТ 30804.4.11–2013, IEC 61000-4-12, ГОСТ Р 51317.4.16–2000 с конвертером интерфейсов | М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.8 | Автотрансформатор моторизованный 16А для испытаний по ГОСТ 30804.4.11 (IEK 61000-4-11) | М7 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Август 2019 |
| 2.9 | Антенна магнитная с подставкой-штативом для генерации длительного магнитного поля по ГОСТ Р 50648 (МЭК 61000-4-8), импульсного и затухающего магнитных полей по ГОСТ Р 50649 (МЭК 61000-4-9) и ГОСТ Р 50652 (IEK 61000-4-10) | М5 М6 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.10 | Емкостные клещи для ввода помехи согласно требованиям ГОСТ 30804.4.4–2013 (IEK 61000-4-4) | М3 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.11 | Устройства связи и развязки для подачи МИП в неэкранированные двухпроводные несимметричные линии в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5–99. | М3 М4 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.12 | Устройство непосредственного ввода помехи по ГОСТ Р 51317.4.5 (IEK 61000-4-5) | М4 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.13 | Устройство для проверки пусковых токов ДИН | М7 М8 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.14 | Резистор безиндуктивный, 100 Ом, для обеспечения проверки переходных характеристик изменения напряжения | М9 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.15 | Нагрузочный резистор 50 Ом по ГОСТ 30804.4.4 (IEK 61000-4-4) | М3 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.16 | Нагрузочный резистор 1000 Ом по ГОСТ 30804.4.4 (IEК 61000-4-4) | М3 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.17 | Адаптер для подключения нагрузок 50 Ом и 1 кОм для обеспечения проверки характеристик НИП. | М3 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.18 | Пластина калибровочная для проверки и калибровки емкостных клещей в соответствии с последней редакцией IEC 61000-4-4. | М3 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 |  | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| ПС-3 «Подсистема испытаний на устойчивость к электростатическим разрядам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Генератор электростатического разряда c кейсом для переноски в комплекте с разрядным модулем 150 пФ 330 Ом для испытаний по ГОСТ 30804.4.2 (IEК 61000-4-2) | М10 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.20 | Вертикальная плоскость связи с резисторами с кабелем заземления | М10 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 |  | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| ПС-4 «Подсистема испытаний на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям, к колебаниям напряжения электропитания, к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока, измерения эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), измерения эмиссии при ограничении изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Измеритель гармоник и фликера с адаптером USB-RS232 | М11 М12 М13 М14 М15 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.22 | Программное обеспечение для испытаний в соответствии с IEC 61000-4-13, IEC-61000-14, IEC-61000-17 (гармоники, колебания напряжения, пульсация напряжения постоянного тока) для всех степеней жесткости | М11 М12 М13 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| ПС-5 «Подсистема испытаний на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Программируемый источник питания различных вариаций напряжений и частот на выходе | М16 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| 2.24 | Программное обеспечение для программируемого источника питания | М16 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2019 |
| ПС-6 «Измерение излучаемых и кондуктивных радиопомех» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Биконическая антенна, диапазон 20 МГц – 300МГц с адаптером, крепежным механизмом антенны к антенной мачте и крепежным механизмом для штатива | М17 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.26 | Логопериодичеcкая антенна, диапазон 200 МГц – 1300 МГц с адаптером, крепежным механизмом к антенной мачте и штативом | М17 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.27 | Двухпроводный V-образный эквивалент сети питания, 50Ом/50мкГн +5 Ом диапазон частот: от 9 кГц до 30 МГц | М17 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.28 | Трехкоординатная рамочная антенна диаметром 2 метра для испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ CISPR 15-2014, калибровочный диполь с симметрирующим трансфоматором, адаптер крепления трехкоординатной рамочной атенны к мачте-треноге, антенная мачта-тренога, адаптер антенный 22мм | М17 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.29 | Специальное программное обеспечение для автоматизации измерений кондуктивной и излучаемой помехоэмиссии | М17 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 – Апрель 2018 |
| 2.30 | Комплект измерительных кабелей для монтажа в радиобезэховой камере FACT™ 10-4.0 Standard | М17 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 |  | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.31 | Эквивалент линейной люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 15 мм | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.32 | Эквивалент линейной люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 20 мм | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.33 | Эквивалент линейной люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 28 мм | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.34 | Эквивалент одноцокольной люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 15 мм | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.35 | Эквивалент одноцокольной двухтрубчатой люминесцентной лампы с диаметром металлической трубки 12 мм | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.36 | Эквивалент одноцокольной четырехтрубчатой люминесцентной лампы | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.37 | Симметрирующий трансформатор малой емкости | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.38 | Металлический конус для люминесцентных ламп с встроенным балластным сопротивлением | М17 | Сентябрь 2017 | - |  | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.39 | Комплект диэлектрических столов для измерений помехоэмиссии | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.40 | Комплект диэлектрических поддонов для измерений помехоэмиссии | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |
| 2.41 | Металлический лист | М17 | Сентябрь 2017 | - | Сентябрь 2017 |  | - | Сентябрь 2017 – Август 2018 |

_________________________

1 Либо более длительный срок в соответствии с коммерческим предложением.